中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵及机组 | 国家同步辐射实验室的各实验站需要在超高真空状态连续运转并对用户开放。 超高真空状态的维持需要各种真空泵，由于设备运行是二十四小时连续工作，且工作环境具有一定的辐射，因此，需常备各型备品备件及时更换，保证设备可持续良好运行。 根据以上要求，本次拟采购的设备具体为: 1、分子泵（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于80L/s，配冷却风扇，极限真空优于1E-9mbar，接口为标准CF法兰，含控制器和配套冷却设备； 2、分子泵（数量：2套）：分子泵对氮气抽速不低于300L/s，配冷却风扇，极限真空优于1E-9mbar，接口为标准CF法兰，含控制器和配套冷却设备； 3、分子泵（数量：3套）：分子泵对氮气抽速不低于700L/s，配冷却风扇，极限真空优于1E-9mbar，接口为标准CF法兰，含控制器和配套冷却设备； 4、分子泵（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于1200L/s，配冷却风扇，极限真空优于5E-9mbar，接口为标准ISO-F法兰，含控制器和配套冷却设备； 5、分子泵机组（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于700L/s，配冷却风扇，极限真空优于1E-9mbar，接口为标准CF法兰；前级为多级罗茨泵，抽速不低于30m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。需配真空测量装置，设备量程范围为常压到1E-9mbar。包含必要的真空连接件，手推车结构。前级泵和分子泵要求为同一品牌。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后9个月。 交付进度：一次性交付 付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空及平稳运行时的噪音数值。 保修及售后服务：验收后一年时间提供免费质保；如设备有问题，48小时到达现场响应。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：