中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高真空位移台 | 超高真空位移台采购项目要求交付1套超高真空三维位移台，并包含一套完整控制系统。 该超高真空三维位移台，用于在真空腔内精确控制并切换探测器的三维空间位置，其安装位置及负载方向见图1，要求兼容真空度2E-8Pa，要求真空漏率≤1E-10Pa·L/s。 控制系统应包含控制器、驱动器、电缆管线、电源适配器及其他必备配件。要求控制器带控制和编程功能，并具备支持8轴运动控制接口；真空外电缆管线要求长度≥15米，真空内电线长度≥2米。 因为位移台安装位置处存在部分磁铁杂散场，要求内部所用零件采用非磁性材料，要求外壳材料使用铝合金或无磁不锈钢材料（磁导率≤1.05），并且位移台的电机安装处需要另外预留安装孔位用于支持后续磁场屏蔽罩的安装。 所有技术要求和运动参数要求列在下方表1中。其中运动部分要求位移台安装腔体后不引入其他杂散光，所以要求交付的三维位移台均不包含光栅尺，表1中所有的运动精度要求均为不安装光栅尺的开环精度要求。 软件方面要求兼容EPICS系统，或者可以支持后续EPICS开发需求，能提供EPICS控制系统的IOC模块。 图1 超高真空三维位移台安装位置及负载方向示意图 部件; 参数名称; 指标. 整体真空环境工作要求; 兼容真空度; 2E-8Pa. 真空漏率; ≤1E-10Pa·L/s. 超高真空三维位移台（数量：1套 ）; X方向行程; ≥200 mm. Y方向行程; ≥100 mm. Z方向行程; ≥100 mm. 最小步长（X/Y/Z）; ≤1 μm. 开环单向定位精度（X/Y/Z）; ≤3μm@100mm ≤5μm@200mm. 可承受负载重量; 吊装Z方向≥30kg. 自重（真空内三维位移台总重量）; ≤20kg. X方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 480 mm×150 mm×40mm. Y方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 350 mm×150 mm×40mm. Z方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 350 mm×150 mm×40mm. 外壳材料; 铝合金或无磁不锈钢材料（磁导率≤1.05）. 表1交付产品技术参数要求 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：6个月 交付进度：一次性交付 付款方式： 1）国产设备： （1）合同签订后，支付合同总价的50%； （2）货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。 2）进口设备： （1）凭发货运单以TT方式支付合同金额的90%； （2）现场验收合格后支付合同总金额10%的尾款。 验收指标及验收要求：以下技术指标均要求厂商出具测试报告 部件; 参数名称; 指标. 整体真空环境工作要求; 兼容真空度; 2E-8Pa. 真空漏率; ≤1E-10Pa·L/s. 超高真空三维位移台（数量：1套 ）; X方向行程; ≥200 mm. Y方向行程; ≥100 mm. Z方向行程; ≥100 mm. 最小步长（X/Y/Z）; ≤1 μm. 开环单向定位精度（X/Y/Z）; ≤3μm@100mm ≤5μm@200mm. 可承受负载重量; 吊装Z方向≥30kg. 自重（三维位移台总重量）; ≤20kg. X方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 480 mm×150 mm×40mm. Y方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 350 mm×150 mm×40mm. Z方向位移台外形尺寸限制以内 （包含电机和限位开关）; 350 mm×150 mm×40mm. 外壳材料; 铝合金或无磁不锈钢材料（磁导率≤1.05）. 保修及售后服务：12个月（保修期自设备验收合格之日起计算）。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：