中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动三维位移台 | 电动三维位移台项目要求交付1套超高真空电动三维位移台，图1为模型示意图，配套附件及规格要求如下： （1）X、Y、Z三轴要求均包含限位开关和直线光栅尺；限位开关要求每轴2个，共6个；光栅尺要求为绝对式光栅尺，分辨率好于50nm； （2）交付产品不包括电机和控制器，我们将另行采购； 技术参数要求见表1。 图1 电动三维位移台模型示意图 参数名称; 指标. 真空要求; 兼容真空度; 1E-11mbar. 真空漏率; ≤1E-10mbar*L/s. 三维位移台; 固定法兰规格; DN160CF（公制螺孔）. 运动法兰规格; DN100CF（公制螺孔）. X方向行程范围; ≥±25mm. Y方向行程范围; ≥±25mm. Z方向行程范围; ≥100mm. 波纹管内径; ≥150mm. 分辨率（X/Y/Z）; ≤0.001mm. 负载能力; ≥30kg. 表1电动三维位移台技术参数要求 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式： 1）国产设备： 到货验收通过后，支付100%全款； 2）进口设备： 采用信用证方式或凭发货单据电汇支付合同金额的90%，通过验收后支付合同总金额10%的尾款。 验收指标及验收要求：以下技术参数要求厂商出具测试报告： 参数名称; 指标. 真空要求; 兼容真空度; 1E-11mbar. 真空漏率; ≤1E-10mbar*L/s. 三维位移台; 固定法兰规格; DN160CF（公制螺孔）. 运动法兰规格; DN100CF（公制螺孔）. X方向行程范围; ≥±25mm. Y方向行程范围; ≥±25mm. Z方向行程范围; ≥100mm. 波纹管内径; ≥150mm. 分辨率（X/Y/Z）; ≤0.001mm. 负载能力; ≥30kg. 档案要求：提供出厂测试报告。 保修及售后服务：项目验收通过后，质保期1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：