中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电动三维位移台
	电动三维位移台项目要求交付1套超高真空电动三维位移台，图1为模型示意图，配套附件及规格要求如下：
（1）X、Y、Z三轴要求均包含限位开关和直线光栅尺；限位开关要求每轴2个，共6个；光栅尺要求为绝对式光栅尺，分辨率好于50nm；
（2）交付产品不包括电机和控制器，我们将另行采购；
技术参数要求见表1。
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图1 电动三维位移台模型示意图
	
	参数名称
	指标

	真空要求
	兼容真空度
	1E-11mbar

	
	真空漏率
	≤1E-10mbar*L/s

	三维位移台
	固定法兰规格
	DN160CF（公制螺孔）

	
	运动法兰规格
	DN100CF（公制螺孔）

	
	X方向行程范围
	≥±25mm

	
	Y方向行程范围
	≥±25mm

	
	Z方向行程范围
	≥100mm

	
	波纹管内径
	≥150mm

	
	分辨率（X/Y/Z）
	≤0.001mm

	
	负载能力
	≥30kg


表1电动三维位移台技术参数要求
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：
1）国产设备：
到货验收通过后，支付100%全款；
2）进口设备：
采用信用证方式或凭发货单据电汇支付合同金额的90%，通过验收后支付合同总金额10%的尾款。
验收指标及验收要求：以下技术参数要求厂商出具测试报告：
	
	参数名称
	指标

	真空要求
	兼容真空度
	1E-11mbar

	
	真空漏率
	≤1E-10mbar*L/s

	三维位移台
	固定法兰规格
	DN160CF（公制螺孔）

	
	运动法兰规格
	DN100CF（公制螺孔）

	
	X方向行程范围
	≥±25mm

	
	Y方向行程范围
	≥±25mm

	
	Z方向行程范围
	≥100mm

	
	波纹管内径
	≥150mm

	
	分辨率（X/Y/Z）
	≤0.001mm

	
	负载能力
	≥30kg


档案要求：提供出厂测试报告。
保修及售后服务：项目验收通过后，质保期1年。
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