中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | - 同步热分析仪工作最高工作温度： ≥1500℃，配置TG-DSC同步传感器2支； - 温度准确度：±0.1℃； - 升温速率：0.01℃/min-50℃/min； - 质量变化量程：±1000 mg； - 质量分辨率：0.02μg； - 内置两路MFC，可自动气体切换，调节范围0~200mL/min； - 适配即插即用TG-DSC同步传感器，以及适配高温加热炉，带有完全对称的样品位及参比位，热流信号分辨率0.5μW； - 配置低温量热附件，工作温度-50-700℃；升温扫描速率：0.01℃/min-100℃/min，温度准确度±0.1℃，分辨率0.1μW； - 具备热分析自动制样功能：最大压力≥8000 N；配置电动自动制样机，触摸屏控制，可更换模具，可根据需求自定义模具，适用于聚合物、金属等样品的裁剪及压制。可适配多种样品形态，如粉末状、块状样品等。具备光栅锁及防误操作设计，全方位保障操作者安全； - 联用功能：配置FT-IR或MS联用接口，含气体传输管线及保温装置； - 冷却循环水浴，制冷量≥1500W, 温度范围5~35℃，流量6~20L/min，控温精度优于±1℃。 - 配控制电脑，主流品牌商用配置； - 软件功能：标配用户自定义多点温度校准及灵敏度系数校准计算工具；基线积分提供多种基线处理功能及最新基线生成工具；热重提供失重百分比、热重绝对值、剩余质量及热重微商计算工具；数据可以多种文件格式或图形方式自由导出，可导入其他品牌热分析仪器实验数据； - 适配镀金高压坩埚和铂金坩埚各10个。 数量：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 合同签订后60天内。 交付进度：一次性交货。 付款方式： 国内产品：合同签订后预付80%，验收合格并收到全额发票后付20%。 进口产品：（二选一） 一、采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付合同总额的90%，尾款待验收合格之后支付。 二、合同签订后预付合同总额的30%，货到且验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求： 最高测试温度：通过空白实验验证，最高测试温度可至1500℃或更高。 温度准确度：通过标准金属熔点验证，金属铟熔点测试结果：156.6±0.1℃。 量热准确度：通过标准金属熔融焓验证，金属铟熔融焓测试结果：28.5±0.57J/g 热重测试准确度：通过标准样品无水硫酸铜第五结晶水失重百分比验证，第五结晶水失重：7.2±0.05%。 热重信号分辨率：空白实验信号分辨率不低于0.02 μg。 保修及售后服务：36个月，自验收之日起算。 应用支持及培训：在安徽省设有技术支持中心，覆盖设备服役期的现场及在线应用支持服务，并定期提供线上及线下培训、数据解读及实验方案设计与优化支持。 其它： 生产商资质：须通过ISO 9001等质量管理体系认证。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：