中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色光闸及泵站组件 | 原位工况软X射线谱学与散射光束线有两条支线，现计划在两支线各布置泵站一件（共两件），为光束线提供真空环境，同时在泵站集成单色光闸，用于切断实验用光，为实验站更换样品或其它短时断光操作提供便利，其整体结构如图1所示。其中除真空标准件（真空泵、规、阀）甲供外，其余结构均纳入本次采购，包含真空腔体、气动闸块、水冷系统、靶标座和支架等部件。其主要技术参数如表1所示。此外，乙方需负责单色光闸的整理集成（包含本次采购设备及甲供真空设备）。靶标采用0.875英寸标准靶球，靶座可采用焊接式固定靶座或插销式活动靶座，参考示意图如图2所示。 真空腔体 离子泵 支架 气动闸块 靶标座 图1：单色光闸整体结构 表1：单色光闸技术参数 单色光闸; 数量; 2. 中心高度; 1320 mm. 真空腔体; 1.腔体材质：316L/316/304不锈钢 2.真空度：≤6×10-8 Pa 3.漏率：≤1×10-8 Pa·L/s. 闸块; 1.闸块尺寸：110×90×50 2.运动行程：≥50mm 3.重复定位精度：≤1mm 4.材料：95W3Ni2Fe 5.水冷. 真空泵（甲供）; 离子泵，200 L/s. 其他; 1．支撑平台上提供电气转接板，器件的电气引线连接至转接板，电气接口遵照附件一《HALF光束线设备采购中机电系统和控制系统的要求》 2.无氧铜密封圈、螺钉、螺母、卡套、地脚螺钉、标准紧固件按多于图纸要求数量的20%提供备件。. 图2 参考靶座设计：（上）焊接式靶座，（下）插销式靶座 注：报价时需提供以下材料： - 资质文件：须提供有效的营业执照复印件，以及制造商针对本项目出具的售后服务承诺书原件（均需加盖公章）。 - 相关业绩证明：投标方须提供不少于一项能证明其具有真空度小于6×10-8 Pa的类似产品加工能力的交付业绩案例。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后7个月内交货到指定地点。 交付进度： - 合同签订之日起2个月内完成设备工艺设计优化，交付经甲方认可的二维加工图纸； - 合同签订之日起6个月内完成出厂测试，提交关键部件检测和出厂测试报告； - 合同签订之日起7个月内交货到甲方指定地点，并提供出厂验收测试报告。 付款方式： 1） 合同签订后，甲方预付合同总金额的30 %； 2） 货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。 验收指标及验收要求： 单色光闸; 真空腔体; 1.316L/316/304L不锈钢（316L或316提供原材料规格书，304L附加真空退火除氢工艺过程证明材料） 2.漏率：≤1×10-8 Pa·L/s. 闸块; 1.行程：≥50mm 2.材料：95W3Ni2Fe（提供原材料规格书） 3.水冷. 验收要求： 乙方辅助验收，并且在验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3日内更换或维修，并承担因此而发生的相关费用。 阶段性检查要求： - 第1-2个月：检查乙方给出的二维加工图纸，确保符合技术参数； - 第3-5个月：核查核心零部件的加工工艺，确认按照合同时间加工零件，按详细设计采购标准产品； - 第6-7个月：监督系统集成进度，乙方提供出厂验收测试报告，并配合甲方进行现场验收。 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效地使用标的设备。 知识产权约定： 本次采购所涉的技术方案、设计图纸等知识产权均归属甲方所有。乙方基于本项目产生的全部成果，其知识产权亦归甲方所有。乙方须承担严格的保密责任，且不得将前述信息用于本合同之外的任何目的。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：