中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线晶向仪 | 采购晶向仪1台，设备应由X射线源、测角仪、样品台以及辐射防护壳体、冷却系统等组成，其技术要求如下： - X射线源： - 采用封闭式X射线源； - X射线源靶材采用铜（Cu）靶； - 管电压范围：30 kV~60 kV； - 管电流范围：10 mA~50 mA； - 焦点尺寸：≤10×10 mm； - 测角仪： - 2θ角覆盖范围：0°~100°； - 角度分辨率：≤0.03°； - 角度重复精度：≤0.003°； - 样品台： - 支持测量样品尺寸范围：6~12 inch； - 最大载重量：≥5kg； - 自由度：XYZ； - 样品夹持方式：机械装夹或真空吸附； - 辐射防护： - 壳体四周铅防护； - 设备带有光闸及门连锁机构； - 冷却系统： - 采用风冷或者水冷； - 测量要求： - 测量速度：0.1°/min~30°/min； - 定向精度：≤0.01°； - 位置测量重复性：≤0.005°； - 样品间测量重复性：≤0.005°； 软件： - 仪器自动测量； - 具有晶向测量数据处理能力，支持晶向算法； - 具备测量数据存储、查询和管理能力； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内。 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的80%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的20%。 验收指标及验收要求： （1）设备出厂时，供应商须提供设备出厂检测报告； （2）设备到达指定现场安装完成后，供应商须提供标准样品，对设备测量精度进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。 保修及售后服务：供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 其它： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运（公路或铁路）或空运。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：