中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵机组 | 1、分子泵轴承结构为全磁悬浮结构，极限压强≤5×10-8 Pa，对N2抽速≥550 L/s，整体漏率＜1×10-8 Pa m3/s，分子泵法兰接口为DN160-CF。 2、配做抽气腔体，腔体带不少于3个CF35法兰接口，接口分别安装全量程测量规管、全金属角阀及CF35盲板。 3、机械泵为多级罗茨干泵，且抽速≥10 L/s。 4、控制器能显示分子泵运行状态及参数，，分子泵和机械泵由对应的电源键控制，独立供电和控制。 5、机械泵、分子泵、抽气腔体需安装在可移动小车上，且整体满足吊装需求。 6、机组极限压强≤1×10-6 Pa。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 签订合同后3个月内完成交货 付款方式： 货到现场并测试合格，并收到供应商发票后，一次性全额支付合同总金额； 验收指标及验收要求： 供应商应根据采购人认可的测试大纲，完成上述各项指标测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。 阶段性检查要求： 采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。 保修及售后服务： 本合同标的质保期不少于 12 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：