中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套箱 | 1、标准工作状态下，箱体内水含量小于1ppm，箱体内氧含量小于1ppm 2、手套箱内压力通过PLC自动控制,工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护 要求附带加热过渡舱 1、电磁阀触摸屏自动操作 2、加热模式：环绕式加热 3、加热温度：≤150℃ 要求附带除静电装置 要求附带多级罗茨泵 抽速：不低于30m³/h 极限真空：不低于0.03mbar（不开汽镇）不低于0.1mbar(开汽镇) 进气法兰：NW25 排气法兰：NW25 控制方式：带变频控制 通讯方式:具备RS232和RS485通讯接口，风冷 重量：不超过30Kg 噪音：低于60分贝 采购数量为1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，货到验收合格后付清尾款 验收指标及验收要求：水氧＜0.1ppm，多级罗茨泵极限真空满足技术指标要求 保修及售后服务：整机质保三年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：