中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集卡 | 1.通道数：2通道输入，输入幅值≥2V 2.最大输入计数率：≥10Gbit/s 3.时间分辨率≤100PS 4.最小脉冲宽度（正或负）：100ps，脉冲宽度分辨率：80 皮秒 5.传输接口：USB3.0或更高速的接口，无需NIM机箱或PCIe/PCIX插槽 6.Start和Stop输入：内置≥300MHz,+/-3V 下降沿甄别器，灵敏度：优于30 mV 7.支持外触发，自触发以及多机同步功能； 8.基于LabVIEW软件以及DLL调用数据库 9.TDC采集，无重复计数 10.最高输入带宽≥300Mhz 11.具备CFT（Constant Fraction Timing）功能 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：3个月 交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：设备到货并调试验收合格后，支付合同总价的100%。 验收指标及验收要求：外部5 V时序电压触发，频率20-40 kHz，实测质谱信号的时间分辨率小于等于100 ps。 保修及售后服务：1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：