中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPM样段线缆组件及连接器 | 主电缆及组件： 1） 数量：60； 2） 接头：N型公头； 3） 每根电缆长度：50米 4） 标识：靠近两端连接器处需要在电缆外添加标识，该标识必须醒目且不易磨损。五根一组，标识内容为不同颜色的ABCDE； 5） 电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的驻波比严格小于1.15； 6） 电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处每一百米电缆的衰减值分别小于10dB、14dB、17dB和20dB，电缆两端接头的衰减值均不大于0.1dB； 7） 五根电缆一组，同一组的每两根电缆间的延时差小于50ps； 8） 重复弯转半径不大于100mm； 9） 同一组的五根电缆应在距离两端连接器0.5米处，以及电缆中段的适当位置进行捆扎和紧固。 短电缆及组件： 1）数量：60； 2）接头：N型带法兰母头+SMA反极性公头； 3）每根电缆长度：1.5米 4）标识：靠近两端连接器处需要在电缆外添加标识，该标识必须醒目且不易磨损。4根一组，标识内容为不同颜色的ABCD； 5）电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的驻波比严格小于1.15； 6）电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的衰减值分别小于0.5dB、0.7dB、1dB和2dB； 7）四根电缆一组，同一组的每两根电缆间的延时差小于50ps； 8）重复弯转半径不大于20mm； 9）同一组的五根电缆应在距离两端连接器0.5米处，以及电缆中段的适当位置进行捆扎和紧固。 连接器： 数量：12 具体设计见附件 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订一个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80% 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，测试报告需包含每根线缆的驻波比、衰减和电子学长度。 保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：