中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BPM样段线缆组件及连接器
	主电缆及组件：
1）	数量：60；
2）	接头：N型公头；
3）	每根电缆长度：50米
4）	标识：靠近两端连接器处需要在电缆外添加标识，该标识必须醒目且不易磨损。五根一组，标识内容为不同颜色的ABCDE；
5）	电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的驻波比严格小于1.15；
6）	电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处每一百米电缆的衰减值分别小于10dB、14dB、17dB和20dB，电缆两端接头的衰减值均不大于0.1dB；
7）	五根电缆一组，同一组的每两根电缆间的延时差小于50ps；
8）	重复弯转半径不大于100mm；
9）	同一组的五根电缆应在距离两端连接器0.5米处，以及电缆中段的适当位置进行捆扎和紧固。
短电缆及组件：
1）数量：60；
2）接头：N型带法兰母头+SMA反极性公头；
3）每根电缆长度：1.5米
4）标识：靠近两端连接器处需要在电缆外添加标识，该标识必须醒目且不易磨损。4根一组，标识内容为不同颜色的ABCD；
5）电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的驻波比严格小于1.15；
6）电缆在500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz四个频率点处的衰减值分别小于0.5dB、0.7dB、1dB和2dB；
7）四根电缆一组，同一组的每两根电缆间的延时差小于50ps；
8）重复弯转半径不大于20mm；
9）同一组的五根电缆应在距离两端连接器0.5米处，以及电缆中段的适当位置进行捆扎和紧固。
连接器：
数量：12
具体设计见附件
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订一个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，测试报告需包含每根线缆的驻波比、衰减和电子学长度。
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