中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵及机组 | 国家同步辐射实验室各实验站超高真空状态的维持需要各种真空泵，由于设备运行是二十四小时连续工作且工作环境具有辐射，因此需常备各型备品备件及时更换，保证设备可持续良好运行。 根据以上要求，本次拟采购的设备具体为: 1、分子泵（数量：2套）：分子泵对氮气抽速不低于65L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥1X105，接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备； 2、分子泵（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于250L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥5X104，接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备； 3、分子泵（数量：3套）：分子泵对氮气抽速不低于250L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥2X104，接口为标准CF法兰，全磁悬浮轴承，含控制器和配套冷却设备； 4、分子泵（数量：2套）：分子泵对氮气抽速不低于650L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥4X105，接口为标准标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备； 5、分子泵机组（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于650L/s，配冷却风扇，极限真空优于5E-10mbar，分子泵接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承；前级为多级罗茨泵，抽速不低于30m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。需配备全量程规管，量程范围为常压到10-9 mbar。包含必要的真空连接件和控制系统，抽气罩预留两个DN40CF接口，前级泵与分子泵间需加装隔离电磁阀，外形为手推车结构，轮带止锁机构。 6、多级罗茨泵、分子泵和全量程规管要求为同一品牌。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后9个月。 交付进度：一次性交付 付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空。 保修及售后服务：验收后一年时间提供免费质保；如设备有问题，48小时到达现场响应。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：