中国科学技术大学国家同步辐射实验室
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	1
	参考信号
同步系统
	采购的产品包括激光调制控制器1台，同步发送端1台，Synchead同步控制器2台。基本功能要求：用以实现参考线同步信号的分发，包括激光器一路信号同步，低电平一路信号同步，电子加速器两根加速管pickup的相位校准。参数要求为：
一、激光调制控制器
（1）包括1550nm窄线宽激光器及信号强度调制器、光放大器和偏置控制器, 参考信号频率输入范围0.3GHz-10GHz；
（2）采用无扰动偏置电压控制方案；
（3）输出调制光幅度可调（≥500 mW）；
（4）系统关键光路、电路具有温控，温控峰峰值小于0.05℃；
（5）工作环境温度范围：15~35℃。；
（6）贮存环境温度范围：-15~55℃。
二、同步发送端
（1）连续光载波方案同步锁相，为激光器和两个Synchead机箱提供三路锁相同步的2998.2MHz信号；
（2）系统闭环补偿范围 >600 ps；
（3）输出信号幅值≥3dbm，输出信号慢飘≤50fs RMS，附加相位噪声≤20fs@10Hz~10MHz；
（4）系统关键光路、电路具有温控，温控峰峰值小于0.05℃；
（5）数字主板以FPGA实现锁相算法，采用EPICS IOC控制程序，提供PV值接口；
（6）工作环境温度范围：15~35℃；
（7）贮存环境温度范围：-15~55℃。
三、Synchead同步控制器
（1）为加速器pick-up端提供基准信号，信号慢飘≤50fs RMS；
（2）要求基准信号与pick-up信号一起时分复用回传并补偿pick-up信号温漂；
（3）系统关键模拟电路具有屏蔽和温控，温控峰峰值小于0.05℃；
（4）工作环境温度范围：15~35℃；
（5）贮存环境温度范围：-15~55℃；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内
交付进度：一次性交付
[bookmark: OLE_LINK42]付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，出厂测试合格并到货付60%合同款，现场调试合格后付10%尾款。
验收指标及验收要求：
1. 相位噪声：需使用高端信号源分析仪测试2998.2 MHz信号源与输出信号在10Hz-10MHz频段的相噪，确认附加相噪≤20 fs。
2. 长期慢漂：使用环外独立的高精度鉴相系统计算基准信号和接收端输出信号之间的相位差，连续记录至少24h，计算RMS值，确认其≤50 fs。
3. EPICS 接入验证：在现场验收阶段，供方需将同步发送端接入局域网。测试人员通过Phoebus界面能正常读取所有关键节点的温度、电压等PV值，并能通过界面下发偏置电压调节、补偿延时等控制指令。
4. 时分复用与闭环补偿测试：使用环外独立的高精度鉴相系统计算基准信号和Synchead输出信号之间的相位差，连续记录至少24h，计算RMS值，确认其≤50 fs；利用长距离电缆模拟加速器中pick-up信号的真实传输链路，使用环外独立的高精度鉴相系统计算24h内Synchead经时分复用传输回接收端两信号的信号漂移是否一致。
5. 通过上位机监测恒温箱温度变化。确认温度变化峰峰值小于0.05℃。
保修及售后服务：
服务网点：不限；电话支持：7×24小时；服务响应时限：报修后8小时；保修期：两年。
	
	


  
公司名称（盖章）：
日期：



