中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光反射镜及狭缝运动机构&正电子用法拉第筒&电荷量探头（ICT） | 该电源是一套高频脉冲电源控制系统，为集成化设计开发，包含中低压电源控制单元、高压采购的产品包括激光反射镜及狭缝运动机构1套；正电子用法拉第筒1个，电荷量探头（ICT）6个。以上产品还需要配套软硬件、现场安装调试服务。基本功能要求：对直线加速器电子束的束斑大小进行调整；对正电子产额的电荷量进行测量；对直线加速器部分不同地方的电荷量进行测量。参数要求为： 一、激光反射镜及狭缝运动机构 （1）纵向长度220mm，两端CF35固定法兰； （2）狭缝长度36mm，宽度0.05mm，宽度允许误差±0.005mm； （3）狭缝靶片长74.5mm，宽40mm，厚度2.5mm，材料钨； （4）除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05； （5）靶片与束流管道轴线垂直，角度误差≤0.3°； （6）激光反射镜中心通孔与束流管道中心垂直，垂直度≤0.1mm； （7） 激光反射镜镜片与真空视窗夹脚45.5°，角度误差≤0.1°。 （8）真空视窗激光（约266nm)的透射率要求超过90%，真空视窗法兰中心线距离激光反射镜片中心位置偏差≤0.3mm； （9）极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-10Torr·L/s； （10）狭缝靶片运动行程≥74.5mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； （11）狭缝中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm； （12）建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。以此分别测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm； （13）真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm； （14）2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m； （15）进出口法兰固定外圈与真空管道轴线的同轴度≤0.1mm，进出口法兰密封面与真空管道的轴线垂直度≤0.1mm。； （16）电机控制器采用EtherCAT总线，19英寸标准机箱，最短循环控制周期≤50μs；提供基于EPICSPV的控制方法，使用chrony实现时间同步功能，同时提供采用Phoebus开发的OPI界面。 二、正电子法拉第筒 （1）真空接口法兰采用CF63刀口法兰，法兰接口尺寸执行标准；GB/Z 25756； （2）罩检总漏率≤2E-10Torr·L/s； （3）不锈钢法兰材料磁导率：u＜1.05； （4）信号对地、偏压对地绝缘好于1000MΩ； （5）杯口有效面积≥40mm； （6）法拉第杯底与接口同心度＜0.5mm； （7）法拉第筒体为无氧铜，绝缘陶瓷为99瓷，其余部分材料为304； 三、电荷量探头（ICT） （1）真空接口法兰采用CF63刀口法兰，法兰接口尺寸执行标准；GB/Z 25756； （2）极限真空：≤5E-9Torr； （3）罩检总漏率≤2E-10Torr·L/s； （4）不锈钢法兰材料磁导率：u＜1.05； （5）过渡环与陶瓷环的密封焊接，应按照电真空器件密封焊接工艺处置，陶瓷采用99氧化铝陶瓷，陶瓷体积密度不低于3.85g/cm3，抗折强度不低于340MPa@20℃，线膨胀系数6.2E-6K-1，体积电阻率3E15Ω.cm@20℃，介电常数10.20E6Hz@20℃，； （6）陶瓷环组件两端金属连接环同轴度＜0.1； （7）磁环外层包裹聚酰亚胺，并且使用环氧胶粘接与内屏蔽固定，环氧胶需要能在中子辐照环境下运行。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：30%预付；出厂测试合格并到货，付60%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。 验收指标及验收要求： - 除真空视窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05； - 极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-10Torr·L/s； - 狭缝长度36mm，宽度0.05mm，宽度允许误差±0.005mm； - 狭缝靶片运动行程≥74.5mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； - 真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm； - 提供电机、真空腔体、陶瓷、靶片等关键材料质量证明文件； - 能够使用phoebus上位机实现对电机启动、停止、正向运动、反向运动，相对定位运动、绝对定位运动、回原点的控制，能够可靠的限位，同时能够提供电机当前位置的回读值。 - 能够使用phoebus上位机实现对相机曝光时间、采样间隔、触发模式等参数的调整，以及对所获取图像的ROI进行高斯拟合。 - 要求提供以上的所有参数的出厂测试报告；厂家提供准直标定数据。 保修及售后服务： - 服务网点:不限；电话支持:7x24小时；服务年限:五年；服务时限:报修后8小时；保修期:三年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：