中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非标真空室 | 1、规格： 根据采购人提供的加工清单、真空室设计图纸与相关技术要求，进行机械加工工艺设计和原材料采购、检验、加工制造、组装、出厂测试、包装、运输、保险，配合采购人完成验收、维修及售后服务等。加工部件名称和数量见表1，各部件图纸见附件。 表1 采购清单 序号; 名称; 数量; 规格; 编号; 备注. 1; 257直段真空室; 1; CF35-CF35; VC01; 沿束流方向法兰规格， 加粗字体为松套法兰，下同. 2; 60直段真空室; 1; CF35-CF60; VC02. 3; 175.5波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC03; 按176加工. 4; 120波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC04. 5; 120波纹管CF35-CF100; 1; CF35-CF100; VC05. 6; 195波纹管CF35-CF100; 1; CF35-CF100; VC06. 7; 68直段真空室; 1; CF35-CF100; VC07. 8; 100波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC08. 9; 275直段真空室; 1; CF35-CF63; VC09. 10; 400波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC10. 11; 1737直段真空室; 2; CF35-CF35; VC11. 12; 320泵站A; 2; CF35-CF35; VC12. 13; 301波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC13. 14; 355波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC14. 15; 495波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC15. 16; 45°弯段真空室; 3; CF63-CF63; VC16. 17; 480波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC17. 18; 465泵站; 1; CF35-CF35; VC18. 19; 365波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC19. 20; 595波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC20. 21; 335波纹管CF63-CF63; 1; CF63-CF63; VC21. 22; 450直段真空室; 1; CF63-DN40; VC22. 23; 275波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC23. 24; 290直段真空室; 1; CF35-CF63; VC24. 25; 370波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC25. 26; 364波纹管CF35-CF35; 1; CF35-CF35; VC26. 27; 320泵站B; 1; CF35-CF35; VC27. 28; 100直段真空室; 1; CF35-DN40; VC28. 29; 120波纹管CF35-CF63; 2; CF35-CF63; VC29. 30; 1797直段真空室; 2; CF35-CF35; VC30. 31; 239波纹管CF35-CF35; 2; CF35-CF35; VC31. 32; 1400直段真空室; 2; CF35-CF35; VC32. 33; 130波纹管CF100-CF100; 1; CF100-CF100; VC34. 34; 135波纹管CF100-CF100; 1; CF100-CF100; VC35. 35; 280波纹管CF63-CF100; 1; C63-CF100; VC36. 36; 100波纹管CF63-CF63; 1; CF63-CF63; VC37. 37; 293波纹管CF35-CF63; 1; CF35-CF63; VC38. 38; 160直段真空室; 1; CF35-CF35; VC39. 39; M6×25镀银螺栓; 100; GB/T5783; 标准件; 磁导率小于1.02， 强度大于700MPa. 40; M6×35镀银螺栓; 500; GB/T5783; 标准件. 41; M8×30镀银螺栓; 100; GB/T5783; 标准件. 42; M8×45镀银螺栓; 200; GB/T5783; 标准件. 43; M8×50镀银螺栓; 200; GB/T5783; 标准件. 44; M8×55 双头镀银螺栓; 100; GB/T901; 标准件; 磁导率小于1.02， 强度大于700MPa. 45; M8×60 双头镀银螺栓; 50; GB/T901; 标准件. 46; M8×40 双头镀银螺栓; 50; GB/T901; 标准件. 47; M6×40 双头镀银螺栓; 100; GB/T901; 标准件. 48; M6垫圈; 500; GB/T97; 标准件; 磁导率小于1.02. 49; M8垫圈; 500; GB/T97; 标准件. 50; 无氧铜垫圈CF35; 200; 材质TU1; 标准件; 磁导率小于1.02， 硬度50HB±10. 51; 无氧铜垫圈CF63; 100; 材质TU1; 标准件. 52; 无氧铜垫圈CF100; 50; 材质TU1; 标准件. 53; 无氧铜垫圈CF150; 50; 材质TU1; 标准件. 54; 无氧铜垫圈CF200; 10; 材质TU1; 标准件. 2、技术要求： 2.1 基本要求 1) 单件真空室罩检漏率≤ 5×10-11 Pa.m³/s，罩检时间不少于 10 分钟； 2) 真空室最高可承受不小于≥ 200℃，烘烤时间≥24 小时； 3) 真空室长度及形位公差符合图纸要求； 2.2材料 1) 真空室及波纹管材料选用不锈钢 316L，法兰选用不锈钢 316LN； 2) 所有材料不得有砂眼、裂纹、夹渣等缺陷； 3) 加工成型的真空室需在真空炉中进行高温除氢降磁处理； 4) 真空室管道材料及焊接后磁导率μ<1.02，具体要求见图纸。 2.3加工 1) 真空室内表面粗糙度需满足图纸要求； 2) 保证法兰刀口及密封面不受损伤，无划痕、毛刺等其他影响真空密封的缺陷； 3) 氩弧焊焊接应当在内外使用保护气体； 4) 焊缝一般为内焊，如只能采用外焊，焊缝必须焊透，所有焊缝不得影响真空室内壁的尺寸和光洁度； 5) 焊缝规则、连续、均匀、光滑，法兰密封面与腔体表面无凸起、毛刺和明显缝隙。 2.4清洗 不锈钢真空室清洗，要求去除表面的污染物如油、脂、氧化皮等，需满足超高真空工艺规范清洗。 2.5其他 1) 真空室的设备名称按图纸清单标记在非真空表面（法兰圆柱面）； 2) 供应商编制的加工、清洗、检测工艺需得到采购人评审确认； 3) 按合同完成出厂测试的真空室部件可启动运输工作，供应商负责产品的包装及运输。真空室在到达目的地开箱前充高纯氮保护，所有法兰口用铝箔包裹，用专用塑料盖密封管道；每个真空室单独用塑料袋包装后装箱，包装必须可靠，避免零部件在运输过程中或在采购人现场存放时发生损坏或变形；要求能防止设备在箱中倾倒；木箱标注朝向、能防雨、可铲车搬动。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内 交付进度：合同签订后14天内厂家完成全部工艺图纸，获得采购方认可后开始加工；合同签订后1个月内完成50%部件的加工、出厂测试与交付，具体交货部件待工艺图审核通过后确定；合同签订后2个月内完成全部加工部件的加工、出厂测试与交付。 付款方式： （1）合同签订，通过工艺图纸审核后，采购人向供应商支付合同总价的30%； （2）全部设备到货验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的70%； 验收指标及验收要求： - 出厂测试 供应商需完成机械尺寸、真空指标等测试并提供完备的测试报告。设备在供应商处完成调试达到验收指标后，供应商按照采购人的要求组织测试（由此产生的费用由供应商承担）。具体测试内容如下： 1) 外观检测：法兰刀口及密封面无划痕、损伤；真空室外表面光滑、无毛刺、无损伤。检测结果形成出厂检测报告。 2) 机械检测：所有真空室的尺寸按图纸标注公差进行检测，供应商需提供与检测相对应的检测设备，检测方法与测试手段需得到采购人同意。检测结果形成出厂检测报告。 3) 真空检测： - 所有真空室用氦质谱检漏仪检漏，真空室漏率≤5×10-11 Pa.m³/s。 - 真空室内表面清洁度检测（抽检），白绸布沾无水乙醇局部擦拭，无痕迹。 - 极限真空测试（抽检），1797直段真空室测量点极限真空度≤5×10-7 Pa，残气成分无污染(分子量大于44的气体，占总压百分比≤5%)。 4) 磁导率检测：所有加工部件均需进行磁导率测量，磁导率测量若不合格，供应商需积极配合解决问题，若出现磁导率无法降低的情况，供应商需在合同执行期内免费补充加工同样数量的合格的产品。 5) 工艺文件检查： - 所有真空室需有独立的检验记录等文字材料，注明形成日期，与实物对应一致。 - 验收交货时，必须提供所有非标真空室的检验记录、合格证、装箱单等工艺文件。 6) 出厂测试合格后，供应商负责将设备运至交货地点，设备运输和保险由供应商负责。 2、现场验收 采购人根据国家相关标准规范、技术文件、技术要求和合同条款进行验收。供应商需提交包括：供应商提供的原材料的材质证明、产品合格证以及各种检验报告等。 保修及售后服务：质保期为验收合格后不少于1年。起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：