中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	磁铁差分旋转台
	磁铁差分旋转台采购项目要求交付1套电动差分旋转台，配套附件及规格要求如下：
1、安装法兰：采用DN400CF，公制螺纹；
2、旋转法兰：采用DN400CF，公制螺纹；
3、包含限位开关和零点开关，带刻度盘和游标尺；
4、不包括电机、控制器、光栅尺以及真空泵，我们将另行采购；
技术参数要求如下：
1、尺寸要求：旋转平台内部通径要求≥400mm；
2、真空漏率：≤5×10-8 Pa·L/s；
3、兼容真空环境：2E-10 Torr；
4、负载承重：平台倒置安装条件下，真空和大气环境下均可承受拉力负载≥500kg；
5、旋转运动行程范围：≥360°；
6、分辨率：好于0.5°；
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图1 磁铁差分旋转台倒置安装模型示意图
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后5个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：
1）国产设备：
（1）合同签订后，支付合同总价的50%；
（2）货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。
2）进口设备：
合同签订后支付合同金额的30%预付款，凭发货单据支付60%货款，验收合格后支付10%尾款。
验收指标及验收要求：以下技术参数要求厂商出具测试报告：
1、尺寸要求：旋转平台内部通径要求≥400mm；
2、真空漏率：≤5×10-8 Pa·L/s；
3、兼容真空环境：2E-10 Torr；
4、负载承重：平台倒置安装条件下，真空和大气环境下均可承受拉力负载≥500kg；
5、旋转运动行程范围：≥360°；
6、分辨率：好于0.5°；
档案要求：
（1）签订合同后2个月内出具加工图纸；
（2）提供出厂测试报告；
（3）签订合同后每月提供进度报告；
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：项目验收通过后，质保期1年。
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