中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线实验平台 | 离线实验平台是光束线热管理系统的重要基础设施，其核心目标是为高热载光学元件的冷却技术研究提供一个可控、可重复、可量化的实验环境。面对新一代衍射极限光源（DLSR）与自由电子激光（FEL）所带来的极高热流密度和严苛面形稳定性要求，该平台围绕当前主流冷却技术路线进行设置，以支撑从基础研究到工程验证的全链条实验需求。 本次拟采购的离线实验平台包括离线实验腔体、干涉仪调节台以及激光测量与防护装置，整个实验平台放置于光学平台上。乙方需根据甲方要求进行详细工艺设计，经甲方同意后，可开展加工、装调工作。 遮光帘仪器架 干涉仪 干涉仪调节台 干涉仪窗口及微调机构 可见光观察窗 工业相机（含镜头） 激光安全屏 激光器姿态调节组件 真空计 冷却工质转接法兰 （CF200转CF63） 角阀 内部调节台 光束质量分析仪 光功率计 热像仪及红外观察窗 主腔体 液氮馈通接口 热吸收组件 光学平台 离线实验平台整体示意图 该平台的主要组成及技术参数见下表： （具体技术接口参数详见《离线实验平台技术接口文档》） 表1 设备、部件主要技术参数及供货清单 离线实验平台主要技术参数. 指标; 参数值. 离线实验 腔体; 极限真空度; ≤0.1 Pa；. 内部尺寸; ≥内径800 mm×高500 mm；. 冷却工质; 水、液氮. 内部 调节台; 尺寸; 680 mm×380 mm×100mm（L×W×H）±5%. 载荷; ≥50 kg；. 绕腔体中心轴转动; ≥±2°；. 沿z轴平移; ≥±5 mm；. 激光器姿态调节组件; 绕腔体中心轴转动; ≥0~6°；. 水平调节; ≥±1°；. 光阑开口尺寸; 入瞳：12 mm×12 mm； 出瞳：10.5 mm×5.2 mm和3.5×3.5 mm；. 干涉仪 调节台; 尺寸（L×W）; 800 mm×500 mm ±5%；. 载荷; ≥50 kg；. 高度调节范围; ≥±30 mm；. 绕腔体中心轴转动; ≥±2°。. 离线实验平台设备、部件供货清单. 配件名称; 数量; 单位; 规格、参数. 主腔体; 1; 套; 内部尺寸≥内径800 mm×高500 mm，真空、电信号接口、光学窗口接口、冷却工质接口等，详见表3-1；. 红外观察窗; 1; 套; CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥80 mm，厚度≥5 mm，详见表3-2；. 干涉仪窗口及微调机构; 1; 套; CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥160 mm，厚度≥20 mm，调节行程≥±1°，详见表3-2；. 可见光观察窗; 1; 套; CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥160 mm，详见表3-2；. 电信号接口法兰; 4; 套; CF63，含无氧铜密封圈，DB25电信号接口，含真空内接头及配套插针；. 水冷管路; 1; 套; 进、出两路水管路。每路包括：冷却水转接口（CF63转CF35，CF63法兰上含内径6 mm外径8 mm的冷却水接口和KF25抽真空接口）及双层管路（外管波纹管，长≥500 mm，双端CF35；内管透明聚四氟乙烯，内径6 mm，外径8 mm，长≥500 mm，双端带Swagelok卡套接头及配套螺母、密封圈）；. 液氮管路; 1; 套; 进、出两路液氮管路。每路管路两端密封接口为6LV-8-VCR-3-6TB7（适配已有零件接口）及配套螺母、密封圈；管路兼容高真空，内部有纤维编织网，长≥500 mm；. 真空计; 1; 套; KF25，含卡箍、密封圈，量程≥1×10-3 ~ 1×105 Pa，带显示屏；. 角阀; 1; 套; KF40，含卡箍、密封圈；. 波纹管; 1; 套; KF40，含卡箍、密封圈，长度≥1500 mm；. CF63盲板; 6; 套; CF63，含无氧铜密封圈；. CF200盲板; 2; 套; CF200，含无氧铜密封圈；. 内部调节台; 1; 套; 尺寸680 mm×380 mm×100mm（L×W×H）±5%，平移及绕腔体中心调节，载荷≥50 kg，表面M6安装孔，25 mm×25 mm间距；. 热吸收组件; 1; 套; CF200，水冷吸收体尺寸≥100 mm×70 mm×30 mm，含无氧铜密封圈；. 激光器姿态调节组件; 1; 套; 水平及绕腔体中心调节，水冷光阑入瞳：12 mm×12 mm，水冷光阑出瞳：10.5 mm×5.2 mm和3.5×3.5 mm；. 可调光束尺寸准直镜; 1; 套; FWHM调节范围（mm）≥0.9-8.0，发散角(mrad)≤0.1，效率＞96%，安装接口：CF63，激光器接口：适配G4.2 QBH接头；. 干涉仪调节台; 1; 套; 尺寸（L×W）：800 mm×500 mm ±5%，高度及绕腔体中心调节，载荷≥50 kg；. 光束质量分析仪; 1; 套; 像素≥2048×2048，波长响应范围：≥1050~1090nm，含采集线缆和PC软件；. 光功率计; 1; 套; 水冷、最大平均功率≥2000W，波长响应范围：1050~1090nm，着光面尺寸≥φ20 mm，含采集线缆和PC软件；. 镜头; 1; 套; 50mm 焦距；. 叉块; 5; 个; 适用于直径38 mm底座式接杆；. 底座式挠性接杆支架; 3; 个; 夹持直径25 mm接杆，H=100 mm；. 带基座接杆; 3; 个; 长 200 mm，Ø25 mm，顶部M6孔；. 激光护目镜; 3; 个; OD≥7，防护波段≥1000-1100 nm；. 遮光帘; 1; 套; 用于长2.4 m，宽1.2 m光学平台，黑色，五面遮挡；. 遮光帘仪器架; 1; 套; 用于长2.4 m，宽1.2 m光学平台，铝型材；. 磁性光束高度尺; 2; 个; 高≥300 mm，宽≥40 mm，底部带磁铁；. 磁性光束高度尺安装架; 2; 个; 90°角安装，手拧螺丝锁紧；. 激光安全遮挡板; 2; 块; 高≥300 mm，宽≥75 mm，表面处理：黑色阳极氧化，底部带磁铁；. 激光安全屏; 3; 块; 高≥300 mm，宽≥400 mm，表面处理：黑色阳极氧化，底部带安装孔；. 工业相机（含镜头）; 1; 套; 分辨率≥2048×2048，接口GigE PoE；镜头视场≥15°×13°，焦距25 mm，工作距离≥300 mm；. 备品备件; 1; 套; 密封圈、螺钉、螺母、卡套、标准紧固件等按图纸要求数量的20%提供备件。. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 报价有效期：不低于90天； 交货期：供货期为自合同签订之日起60个工作日。 付款方式：合同签订后预付合同总额的40%，验收合格付尾款60%。 验收指标及验收要求：详见表1“离线实验平台主要技术参数”。 保修及售后服务：验收合格之日起1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：