中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	波前检测二维扫描精调平台系统


	波前检测二维扫描精调平台系统1套，具体包含如下部件：
微动扫描台 1个，参数如下：
工作环境：超高真空，兼容1e-9 mbar；
扫描轴数：两轴XY； 
全行程双向重复定位精度：优于3纳米； 
扫描行程：不少于500微米； 
负载：不少于1千克；
控制系统 1套，参数如下：
至少支持三通道，兼容EPICS，支持二次开发，网口通讯；
真空标准件 1 套，参数如下：
[bookmark: _GoBack]法兰：CF63，兼容超高真空。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后，支付合同总价的50%；货到指定地点并且验收合格后支付尾款
验收指标及验收要求：
超高真空：兼容1e-9 mbar（以真空规实际数据照片验收）
全行程双向重复定位精度：优于3纳米（以激光干涉仪测量数据验收，在0-500微米扫描范围内随机选择5-10个点进行测量） 
扫描行程：不少于500微米（以软件上位置信息显示验收）
负载：不少于1千克（用1千克砝码进行验收）
控制系统：至少支持三通道，兼容EPICS，支持二次开发，网口通讯（软件截图验收）
法兰：CF63，兼容超高真空（照片验收）
保修及售后服务：质保1年。
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