中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波前检测二维扫描精调平台系统 | 波前检测二维扫描精调平台系统1套，具体包含如下部件： 微动扫描台 1个，参数如下： 工作环境：超高真空，兼容1e-9 mbar； 扫描轴数：两轴XY； 全行程双向重复定位精度：优于3纳米； 扫描行程：不少于500微米； 负载：不少于1千克； 控制系统 1套，参数如下： 至少支持三通道，兼容EPICS，支持二次开发，网口通讯； 真空标准件 1 套，参数如下： 法兰：CF63，兼容超高真空。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后，支付合同总价的50%；货到指定地点并且验收合格后支付尾款 - 验收指标及验收要求： 超高真空：兼容1e-9 mbar（以真空规实际数据照片验收） 全行程双向重复定位精度：优于3纳米（以激光干涉仪测量数据验收，在0-500微米扫描范围内随机选择5-10个点进行测量） 扫描行程：不少于500微米（以软件上位置信息显示验收） 负载：不少于1千克（用1千克砝码进行验收） 控制系统：至少支持三通道，兼容EPICS，支持二次开发，网口通讯（软件截图验收） 法兰：CF63，兼容超高真空（照片验收） 保修及售后服务：质保1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：