中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波导型高次模阻尼器 | 1. 吸收效率：≥5 kW（单件)； 2. 吸波效率：≥30%（频率范围0.72 GHz-3 GHz），≥50%（频率范围0.8 GHz -1.6 GHz）； 3. 真空漏率：≤ 5×10-10 torr·L/s； 4. 冷却水路接头：采用不锈钢卡套接头； 5. 冷却水路打压：需通过6 kg/cm2 水压检漏，保压半小时无渗漏； 6. 数量：3件； 7. 供询价参考的结构尺寸图见附件1。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月交付。 交付进度：交货期内整机交付。 付款方式：合同签订后1个月内，支付合同总价的30%；货到验收合格后1个月内，支付合同总价的70%。 验收指标及验收要求： 1. 吸收效率：≥5 kW（单件)； 2. 吸波效率：≥30%（频率范围0.72 GHz-3 GHz），≥50%（频率范围0.8 GHz -1.6 GHz）； 3. 真空漏率：≤ 5×10-10 torr·L/s； 4. 冷却水路接头：采用不锈钢卡套接头； 5. 冷却水路打压：需通过6 kg/cm2 水压检漏，保压半小时无渗漏； 6. 数量：3件； 7. 供询价参考的结构尺寸图见附件1。 保修及售后服务： 提供1年的免费保修（含人工费和零配件费用），保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。 乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在10日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起），10日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修，若维修部件自修复之日起距整机免费保修期结束不足3个月，维修时所更换部件的保修期限延长至修复之日起3个月止。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：