中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准直吸收器和管道屏蔽体 | 1、规格 辐射防护设备有准直吸收器和管道屏蔽体，类型及数量见表1-3。 表1 除BL07、BL09，其他光束线整套辐射防护设备参数表（含通光管外径、支撑结构） 线站; 设备名称; 准直吸收器尺寸 W×H×L（mm）; 材料; 通光孔大小（mm）; 通光孔中心高度（mm）; 准直器中心高度（mm）; 支撑结构. BL01; 准直吸收器P-1; 800×800×100; 铅; 30×30; 1235.02; 1350; 支架. 准直吸收器P-2; 800×800×100; 含硼聚乙烯; 30×30; 1235.02; 1350. BL02; 准直吸收器P-1; 800×800×100; 铅; 30×30; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P-2; 800×800×100; 含硼聚乙烯; 30×30; 1300; 1300. 管道屏蔽体; 内径200×200，壁厚3.5，长4000; 不锈钢; -; -; 单色器前1300，单色器后1320; 支架. BL03; 准直吸收器P1; 600×600×100; 铅; 20×20; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-1; 800×800×100; 铅; 20×20; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-2; 800×800×100; 含硼聚乙烯; 20×20; 1300; 1300. BL04; 准直吸收器P1; 400×400×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-1; 600×600×100; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-2; 600×600×100; 含硼聚乙烯; 15×15; 1300; 1300. BL05; 准直吸收器P1-1; 500×500×50; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P1-2; 300×300×200; 铅; 15×15; 1300; 1300. 准直吸收器P2-1; 600×600×50; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-2; 300×300×300; 铅; 15×15; 1300; 1300. BL06; 准直吸收器P1; 200×200×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-1; 1000×1000×50; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2-2; 400×400×150; 铅; 15×15; 1300; 1300. 准直吸收器P2-3; 400×400×50; 含硼聚乙烯; 15×15; 1300; 1300. BL08; 准直吸收器P1; 200×200×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2; 300×300×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. BL10; 准直吸收器P1; 300×300×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P2; 350×300×300; 铅; 66（水平）×15（竖直）; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P3; 300×300×300; 铅; 15×15; 1300; 1300; 支架. 准直吸收器P4; 300×300×300; 铅; 15×15; 1320; 1300; 支架. 表2 前端区铅准直吸收器参数表 设备名称; 准直器吸收器尺寸 W×H×L（mm）; 开孔（mm）; 材料; 数量. 前端区准直吸收器B; 100×100×350; 方形; 25; 铅; 20. 03端口Wiggler; 100×100×350; 方形; 25; 铅; 4. 表3 BL07、BL09光束线准直吸收器参数表 线站; 设备名称; 准直器吸收器尺寸 W×H×L（mm）; 开孔（mm）; 通光孔中心高度（mm）; 准直器中心高度（mm）; 材料. BL07; 准直吸收器P1; 300×300×100; 方形; 20; 1300; 1300; 铅. 准直吸收器P2-1; 600×600×100; 方形; 20; 1300; 1300; 铅. 准直吸收器P2-2; 600×600×100; 方形; 20; 1300; 1300; 含硼聚乙烯. BL09; 准直吸收器P1; 400×400×300; 方形; 15; 1300; 1300; 铅. 准直吸收器P2; 400×400×300; 方形; 20; 1318; 1300; 铅. 2、技术要求 1、准直吸收器：没有通缝，整体尺寸公差0~5mm。铅密度≥11.25g/cm3，铅中锑含量2%，铅和锑总质量分数≥99.5%；含碳化硼聚乙烯的含硼量≥10%，密度≥1.00g/cm3。 2、表1与表3的准直吸收器需要外壳，材料使用不锈钢，厚度≥2mm，颜色待定。 3、管道屏蔽体：材料使用不锈钢，厂家需依据实际情况深化设计、加工、安装，颜色待定。 4、辐射防护设备支架：具备四维（升降（Z），左右平移（X），俯仰角（pitch）和偏摆角（yaw））的姿态调节能力。支架主体使用碳钢，准直吸收器支撑板使用不锈钢。厂家需依据实际情况深化设计、加工、安装。图1仅供参考。 支架主体 准直吸收器支撑板 准直吸收器 图 1 支架示意图 5、辐射防护设备安装完成后，需满足通光孔尺寸与光束线通光管道的缝隙≤2mm。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 交付时间：合同签订之日起3个月内货到采购人现场。 交付进度： 合同签订之日起20个工作日内完成工艺方案评审；合同签订之日起3个月内货到采购人现场；接到采购人通知后1个月内完成设备安装、调试，并通过验收。 付款方式： 合同签订后预付合同总金额的30%。合同执行完成并验收合格，且收到供应商提供的全额发票，付清尾款。 验收指标及验收要求： 1、出场检验和测试记录报告。 2、提供屏蔽材料的证明文件：含碳化硼聚乙烯、铅、不锈钢密度、成分证明材料，含碳化硼聚乙烯含硼量证明材料。按要求完成现场安装任务，并保证支撑结构的承重，调节机构的精度。 保修及售后服务： 保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：