中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	集成式高压高精度直流电源

	该电源是一套集成式多通道高频高压脉冲电源控制平台，采用模块化架构设计，将高频双极性脉冲电源、高压直流电源、中低压精密电源及主控单元等功能单元集成于统一框架内。系统通过隔离RS485总线实现各功能单元与上位机的全数字化通信，要求在同一套上位机控制软件界面上实现参数设置及实时状态监控。
具体参数如下：
1、 高频双极性脉冲电源控制单元：
正脉冲：0~+1000VDC；负脉冲：0~-1000VDC；负脉冲偏置电压范围0-100V；，支持正脉冲、负脉冲及偏置电压的独立编程输出
高压脉冲频率：最大30KHz；高压脉冲脉宽：200ns~10μs；脉冲延迟范围：0-3μs
脉冲宽度调节：最小步进10ns；脉冲上升沿宽度：≤30ns （不含线缆）；稳定性：10ppm/h；
最大耐受电流：10mA
隔离RS485电路通信，脉冲触发与信号采集同步，接口为BNC接头
2、 高压电源控制单元：
提供15路独立高压直流输出通道，每通道配备独立的DC-DC升压变换器与闭环反馈控制，具备过压、过流及短路保护功能
输出电压范围：8路为0~±5000V，4路为0~-4000V，2路为0~-1000V，1路为0~1000V
控制给定精度：＜0.1％；反馈采集精度：＜0.1％；稳定性：10ppm/h；最大耐受电流：1mA
隔离RS485电路通信，接口为SHV接头
3、 [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]中低压电源控制单元：
提供6路精密中低压直流输出及1路独立接地通道
输出电压范围： -200V~+200VDC 
输出电压设定准确度：±1V；输出电压测量准确度：±1V；纹波噪声：≤0.01%
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]稳定性：10ppm/h；最大耐受电流：1mA；隔离RS485电路通信，接口为DB9同类接头
4、 主控单元与上位机软件
主控单元作为系统核心控制器，集成高性能嵌入式处理器，通过多路隔离RS485总线并行管理所有电源功能单元
上位机控制软件采用模块化设计，提供统一的图形化操作界面，支持所有通道的参数集中配置、实时监控及状态报警；
[bookmark: _GoBack]软件预留标准API接口与通信协议，可扩展控制高分辨质谱真空系统及外部数据采集系统，支持扩展远程网络控制及状态监控
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后50%预付，货到支付尾款
验收指标及验收要求：
1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供软件操作手册。
保修及售后服务：12个月质保期
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