中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态信号采集设备 | - 高精度动态信号采集模块（19个） - 通道与量程：≧4个模拟量输入通道，具备通道间同步采样能力，通道输入电压满量程范围±5 V； - ADC分辨率：模数转换器(ADC)分辨率≧24 位； - 动态范围：无杂散动态范围（SFDR）≧120dB； - IEPE/ICP 恒流激励：提供专用于 IEPE/ICP 型传感器的恒流激励源，各通道可通过软件独立控制开启或关闭，激励电流不小于 2.0 mA； - 信号调理：支持通过软件为各通道独立选择 AC（交流）或 DC（直流）耦合； - 环境适应与过压保护：工作温度范围满足 -20°C 至 65°C，物理防护等级不低于 IP40，输入通道必须能承受至少 ±30 V 的过电压冲击而不损坏硬件； - 系统集成：模块在物理封装尺寸、电气引脚分布及背板通信协议上，必须与本项目采购的“信号采集机箱”实现完全原生兼容，且支持直接插拔使用； - 高精度计数器测量模块（1个） - 通道数量：≧ 8 个独立的高速计数器输入通道，内部计数器测量分辨率不低于 32 位 - 测速与高频缓冲采样：支持进行连续数据流波形采样，最大采样率不低于 100 kHz； - 系统集成：模块在物理封装尺寸、电气引脚分布及背板通信协议上，必须与本项目采购的“信号采集机箱”实现完全原生兼容，且支持直接插拔使用； - 高速数字信号采集模块（1个） - 通道与量程：≧6 个独立高速数字输入通道，单通道电压输入量程兼容 ±5V至24V； - 采集速率：输入端更新时间≤ 500 ns； - 系统集成：必须与本项目配套采购的“信号采集机箱”实现完全原生兼容及直接插拔； - 分布式数据采集机箱（3个） - 物理架构与网络拓扑：机箱需提供至少 8 个用于安装高精度数据采集模块的插槽，集成至少 2 个千兆以太网端口，支持系统进行多机箱扩展使用； - 时间同步：原生支持 IEEE 802.1AS 网络时间同步协议，多机箱同步采样时间精度优于 1μs； - 环境适应性：在 10 Hz 至 500 Hz 频率范围内，承受不低于 5 g RMS 的持续随机振动而不影响数据正常采集，工作温度范围满足 -20°C 至 65°C； - 软件兼容性与正版授权：支持采用LabVIEW图形化设计软件进行二次开发，采集机箱能被 LabVIEW 驱动程序（API）直接识别和调用； - Demo软件开发：根据振动监测需求，在采集机箱交付时以U盘形式交付一套可运行的LabVIEW Demo 程序并提供完整、无加密的工程源码，Demo程序需完成以下测试功能模块的开发： - 多通道信号采集、配置及同屏对比显示功能； - 信号实时功率谱密度（PSD）以及1/3倍频程VC等级分析及显示； - 历史数据查询、导出及每日报表生成； - 测点状态监测及报警功能； - 便携式振动信号采集仪（1台） - 通道数量：提供≧ 8个电压/IEPE输入通道，支持标准BNC接口； - 精度与动态范围：模数转换器分辨率≥24 位，设备无杂散动态范围（SFDR）需达到或优于120 dB； - 供电与续航： 需支持外部直流供电及内置锂电池供电，内部电池供电续航≥6小时； - 采集软件：配备专用的信号采集与分析软件，具备参数设置、波形采集记录及实时的频域信号在线分析等功能； - 尺寸及重量：采集仪主机长宽高尺寸需 ≤ 250 mm × 150 mm × 50 mm，含电池总重量 ≤ 2.0 Kg，以满足现场巡检需求； - 调试笔记本（1台） - 处理器CPU：物理核心数不少于 8 核，逻辑线程数不少于 16 线程，最高加速时钟频率不低于 5.2 GHz - 显卡GPU: 独立显存容量不低于 8GB, GDDR6 或更优规格 - 内存：不低于DDR5 5600MHz 32GB - 存储：NVMe PCIe 协议固态硬盘不低于 1TB - 上位机（2台） - 处理器CPU：物理核心数不少于24核，基础频率不低于 3.2 GHz - 显卡GPU: 独立显存容量不低于 16GB, GDDR6 - 内存：不低于DDR5 5600MHz 64GB - 存储阵列：不少于 1 块 512GB 的 M.2 PCIe Gen4 NVMe 协议专业级固态硬盘，同时配置不少于1块8TB容量的3.5英寸SATA机械硬盘，转速不低于7200RPM，缓存不低于 256MB - 直流电源（4个） - 输出电压范围：0-30V连续可调 - 输出电流范围：0-10A连续可调 - 设定值精度：电压0.1%，电流0.1% - 尺寸及重量：长宽高尺寸200mm×100mm×150 mm，重量≤ 2.0 Kg - 传感器安装模块（33个） - 不锈钢或航空铝合金材质，预留标准安装螺纹孔,适配磁电式速度传感器、压电式加速度计以及 1/2 英寸标准自由场传声器的机械连接接口 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：合同签订后3个月内一次性交付。 付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在30个工作日内支付剩余70%货款。 验收指标及验收要求： - 高精度动态信号采集模块、高精度计数器测量模块、高速数字信号采集模块、分布式数据采集机箱、便携式振动信号采集仪、计算机（上位机及调试笔记本）、直流电源及传感器安装模块等所有硬件组件，须在到货后进行现场开箱验收，由采供双方共同清点确认设备型号、数量及外观完好性，所有产品提供产品合格证； - 对于通道量程、ADC分辨率、最大采样率、动态范围（SFDR）、时间同步精度等核心硬件性能指标，供应商须提供设备原厂出具的出厂检测报告作为验收依据； - 现场运行并验证系统Demo软件，确认其满足多通道同步采集、PSD频谱分析、状态报警及报表生成等各项功能要求，并现场以U盘形式交付完整、无加密的工程源代码后，完成最终验收。 档案要求： 提供出厂检定报告、产品合格证。 保修及售后服务：厂家对所提供设备的免费保修期为3年，同时提供终身服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：