中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	样品高精度旋转装置
	样品高精度旋转装置采购项目要求交付1套差抽旋转台，模型示意图见图1，配套附件及规格要求如下：
1、安装法兰：DN275CF（外径13.5英寸）；
2、旋转法兰：DN275CF（外径13.5英寸）；
3、对旋转装置高度尺寸（H）要求：H≤180mm；（高度尺寸H不包括差分抽气口法兰）
4、包含可调限位开关，带刻度盘和游标尺；
5、支持采用步进电机或伺服电机驱动，电机安装机座为 NEMA 34 规格。交付范围不包括电机、控制器、光栅尺及真空泵
技术参数要求如下：
1、尺寸要求：旋转台内部通径要求≥250mm；
2、真空漏率：≤6×10-8 Pa·L/s；
3、兼容真空环境：2E-10 Torr；
4、负载承重：平台正向安装条件下，可承受额外负载≥120kg；该指标为扣除大气压影响后的有效负载能力，大气压差载荷不纳入计算。
5、旋转运动行程范围：≥360°；
6、分辨率：≤0.005°；
7、重复定位精度：≤0.01°；
8、背隙（Backlash）：≤0.05°
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图1 样品高精度旋转装置模型示意图
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图2 样品高精度旋转装置高度尺寸示意图

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后5个月
交付进度：一次性交付 
付款方式：
1）国产设备：合同签订后，支付合同总价的50%；货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。
2）进口设备：合同签订后支付合同金额的30%预付款，凭发货单据支付60%货款，验收合格后支付10%尾款。
验收指标及验收要求：以下技术参数要求厂商出具测试报告：
1、真空漏率：≤6×10-8 Pa·L/s；
2、兼容真空环境：2E-10 Torr；
3、负载承重：平台正向安装条件下，可承受额外负载≥120kg；（不含大气压差载荷）
4、旋转运动行程范围：≥360°；
5、分辨率：≤0.005°；
6、重复定位精度：≤0.01°；
7、背隙（Backlash）：≤0.05°
档案要求：
（1）签订合同后2个月内出具加工图纸；
（2）提供出厂测试报告；
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：该采购项目验收通过后，质保期1年。
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