中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道同步信号源 | 频率范围：10MHz—12GHz； 功率范围：-110dBm~+15dBm； 通道数：2，可独立调节频率、幅度，并支持同步设置； 相位噪声： 100MHz：≤-152dBc/Hz@1kHz、≤-161dBc/Hz@10kHz、≤-165dBc/Hz@1MHz， 1GHz：≤-140dBc/Hz@1kHz、≤-148dBc/Hz@10kHz、≤-155dBc/Hz@1MHz， 10GHz：≤-122dBc/Hz@1kHz、≤-130dBc/Hz@10kHz、≤-140dBc/Hz@1MHz； 杂波： ＜-85dBc（10MHz至6GHz）、＜-80dBc（6GHz至12GHz）； 谐波： ＜-75dBc（10MHz至1GHz）、＜-55dBc（1GHz至12GHz）。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后90天内。 交付进度：一次性交付。 - 付款方式：签订合同后支付合同总金额40%，验收后支付合同金额60% - 验收指标及验收要求：以厂家出厂合格证作为验收依据 保修及售后服务：质保期两年 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：