中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光热原位反应装置
	采购两台光热原位反应装置，其中包括一台发射谱光热原位反应装置，以及一台荧光吸收谱光热原位反应装置。具体技术要求如下：
（1）发射谱光热原位反应装置，示意图如图1所示，可实现在线采集同步辐射X射线发射谱，该装置可施加温度场以及压力，从而获取的材料的原位XAS/XES数据。
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图1 发射谱光热原位反应装置设计示意图
主要技术指标见表1：
表1. 发射谱光热原位反应装置主要技术参数
	技术指标
	参数要求

	材质
	主体316材质

	装载样品直径
	≥10mm

	窗口通光尺寸
	8~10mm

	窗口材质
	铍半球窗，铍金属，2N级，半精车球面加工

	荧光收集张角
	≥150°

	温度指标
	最高设计温度≥700℃，控温精度±1°

	压力指标
	最大设计压力≥1MPa

	设备冷却方式
	循环水冷，外壳壳体温度≤60℃

	测温传感器
	配备热电偶测温

	其他接口配置
	进出液口、热电偶接口、加热接口，气体进出口



（2）荧光吸收谱光热原位反应装置，示意图如图2所示，可实现气固相光催化、热催化实验，可同步引入光照、升温、气氛环境，原位采集样品荧光XAFS谱图。
[image: 212f14b19b0428bd6fc54771bd5a31b7]
图2 荧光吸收谱光热原位反应装置设计示意图
主要技术指标见表2：
表2. 荧光吸收谱光热原位反应装置主要技术参数
	技术指标
	参数要求

	荧光接收张角
	≥45°

	温度指标
	最高设计温度≥500℃，控温精度±1°

	设备主体材质
	耐腐蚀不锈钢

	光照窗口
	石英材质，通光孔径≥20 mm

	X 射线检测窗口膜
	Kapton膜，可拆卸更换

	样品加热固定方式
	样品架直热式，样品压片放置

	装载样品直径
	≥10 mm

	设备冷却方式
	循环水冷，外壳壳体温度≤60℃

	气密性设计
	整机全密封，适配气固相连续气氛反应

	配套接口
	水冷进出水口、气路进出口、电路控制接口、紫外光源入射口



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起3个月内完成交货、安装、调试并满足验收要求。
交付进度：一次性交付
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的30%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的30%。
验收指标及验收要求：提供出厂报告。（1）对发射谱光热原位反应装置验收以下指标：最高设计温度≥700℃、最大设计压力≥1Mpa、外壳壳体温度≤60℃。（2）对荧光吸收谱光热原位反应装置验收以下指标：最高设计温度≥500℃、通光孔径≥20 mm、荧光接收张角≥45°、外壳壳体温度≤60℃。
档案要求：厂家应按照合肥先进光源工程办要求提供三维模型、二维图纸等必要文件留档。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。
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