中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型电池绝热量热仪 （1台） | (1)工作模式:兼容加热等待搜寻(HWS)模式、扫描模式、恒温模式、比热容测试模式、温差基线模式、绝热温升模式等； (2)温度控制范围:室温~≥350°C； - (3)温度分辨力:≤0.001°C； - (4)温度检测阈值:≤0.02°C/min； - (5)温度追踪速率:≥15°C/min； - (6)绝热腔体尺寸:支持长边≥220mm的软包/方壳电芯与4680圆柱电池测试； - (7)绝热腔体耐压≥2.5Mpa，密封结构防泄漏； - (8)集成气体分析接口，可连接质谱，同步采集温度、压力、产气速率与成分； - (9)可兼容针刺、加热、过充、短路等多种实验需求； - (10)留有观察窗口，可配置高清摄像头，全程可视化监控热失控火焰喷射、形变等动态； - (11)兼容比热容测试、充放电产热测试、低温模拟、多点温度测量、气氛模拟、小球测试(材料)等。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后60天内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后预付50%，验收合格并收到全额发票后付50%。 验收指标及验收要求： 温度稳定性测试:恒温 200°C，盖壁底温度波动度小于0.05°C； 最高温度测试:通过空白实验验证，最高测试温度可至350°C； 比热容恒功率测试:铝块比热容0.89~0.92J/(g·°C)； 气密性测试:常温加压0.5Mpa下，压降≤0.001Kpa/min； 充放电产热功能测试:测量能量与实际输入热量误差小于8%； 最大温升速率测试:炉壁最大温升速率要求≥15°C/min； 安全测试:绝缘电阻大于5MΩ，泄露电流小于20mA，接地电阻小于10Ω。 保修及售后服务： (1)按照合同要求的时间到货，交货地点为合同指定地点。到货1周内，安排工程师到现场进行安装、校验和运行测试，提供不少于5天的免费操作和维修培训。 (2)质量保证期为设备验收合格签字之日起12个月，从验收合格之日起计算，在保证期内免费进行技术服务并免费提供损坏备件（人为损坏除外）。 (3)保质期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，实行三包政策，并承担因此而产生的一切费用。 (4)如果设备存在设计、工艺或材料、制造等严重质量问题时，乙方应在接到通知之日起24小时内到用户现场予以确认，排障时间不超过48小时。 其它：备品备件:密封圈、密封垫、视窗玻璃、热电偶、爆破片等。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：