中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	小型电池绝热量热仪
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	(1)工作模式:兼容加热等待搜寻(HWS)模式、扫描模式、恒温模式、比热容测试模式、温差基线模式、绝热温升模式等；
(2)温度控制范围:室温~≥350°C；
(3)温度分辨力:≤0.001°C；
(4)温度检测阈值:≤0.02°C/min；
(5)温度追踪速率:≥15°C/min；
(6)绝热腔体尺寸:支持长边≥220mm的软包/方壳电芯与4680圆柱电池测试；
(7)绝热腔体耐压≥2.5Mpa，密封结构防泄漏；
(8)集成气体分析接口，可连接质谱，同步采集温度、压力、产气速率与成分；
(9)可兼容针刺、加热、过充、短路等多种实验需求；
(10)留有观察窗口，可配置高清摄像头，全程可视化监控热失控火焰喷射、形变等动态；
(11)兼容比热容测试、充放电产热测试、低温模拟、多点温度测量、气氛模拟、小球测试(材料)等。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后60天内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后预付50%，验收合格并收到全额发票后付50%。
验收指标及验收要求：
温度稳定性测试:恒温 200°C，盖壁底温度波动度小于0.05°C；
最高温度测试:通过空白实验验证，最高测试温度可至350°C；
比热容恒功率测试:铝块比热容0.89~0.92J/(g·°C)；
气密性测试:常温加压0.5Mpa下，压降≤0.001Kpa/min；
充放电产热功能测试:测量能量与实际输入热量误差小于8%；
最大温升速率测试:炉壁最大温升速率要求≥15°C/min；
安全测试:绝缘电阻大于5MΩ，泄露电流小于20mA，接地电阻小于10Ω。
保修及售后服务：
(1)按照合同要求的时间到货，交货地点为合同指定地点。到货1周内，安排工程师到现场进行安装、校验和运行测试，提供不少于5天的免费操作和维修培训。
(2)质量保证期为设备验收合格签字之日起12个月，从验收合格之日起计算，在保证期内免费进行技术服务并免费提供损坏备件（人为损坏除外）。
(3)保质期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，实行三包政策，并承担因此而产生的一切费用。
(4)如果设备存在设计、工艺或材料、制造等严重质量问题时，乙方应在接到通知之日起24小时内到用户现场予以确认，排障时间不超过48小时。
其它：备品备件:密封圈、密封垫、视窗玻璃、热电偶、爆破片等。
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