中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	实验站控制电机驱动系统
	本次采购实验站腔体等设备中实验站控制系统中电动驱动系统，根据实验腔体设计所需运动机构，拟采购一套实验站控制电机驱动系统，包括4台驱动机箱，规格技术参数如下：
1.驱动机箱：
1)铝合金材质壳体，机箱尺寸：19英寸，高度不超过4.5U，深度不超过500 mm；
2)供电电压AC 220V±10%/10A、总功率不小于1000 W开机故障率低于1%,功率因数大于
0.9%，效率不小于87%，纹波与噪声应小于200mV；驱动板卡、子站、抱闸供电独立；
3)采用风冷散热，风扇易更换和清理，机箱侧边和顶底部均开有散热孔，利于内部散热：
4)单机箱支持8轴2相或5相驱动板卡插卡式混合安装；单机箱支持8路外部正交编码器信 号输入：单机箱支持8路抱闸输出，每路抱闸电流不小于500mA；
5)单机箱支持8路机械触点式、光电式开关，用于限位和零位开关信号采集，支持共阴和共阳方式接入；
6)机箱前面板安装2×RJ45接口(用于机箱内子站EthercCAT总线的连接)、机箱总电源、驱动板卡供电电源开关、急停按钮；
7)内含至少7块驱动板卡。
驱动机箱整体结构如下图：
[image: ]机箱整体结构
机箱后面板参考布局[image: ]

2.驱动板卡：
1)驱动板卡采用核心板+载板的设计，核心板分为5相核心板和2相核心板；
2)输入电压：DC 24V±10%,保险丝3A;
3)尺寸：3U、8HP,深度220mm;
4)后插连接器兼容32 pin male DIN 41612,接口定义由采购人提供；
5)驱动板卡接受由主板传输的脉冲、方向、使能信号，产生步进电机所需的驱动电流，提供拨码或旋钮开关负责调节驱动电流、电子细分、保持电流、运动方向、远端使能逻辑、外部开关电平等逻辑的调节；
6)驱动电流：5相可支持最高2.4A，2相可支持最高2.8 A；驱动电流可通过拨码开关调节，
调节档位不小于6档；
7)电子细分：2相支持全步至256细分，5相支持全步至250细分；可通过拨码开关调节；
8)保持电流可配置；
9)面板显示驱动板卡上电状态、故障状态、正负限位以及零位状态的LED指示灯显示；
10)配备助拔器，按要求丝印；
11)工艺要求：绿色阻焊，白色印字，载板丝印清晰；表面处理：沉金：工艺要求：无铅。
3. 电源控制：
1)机箱的电源控制必须考虑人员和设备的安全性；
2)通过前面板驱动板卡供电电源开关，实现驱动板卡电源的独立控制；
3)机箱具有掉电保护功能。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12周内完成全部交货
交付进度：合同签订之后1周内供应商提供样机测试，测试通过后11周内完成全部交货。
付款方式：货到验收并通过后90个工作日内付清全款。
验收指标及验收要求：供货商提供测试工装以及相关功能测试工具进项验收测试，采购人提供必要的测试环境。
	验收指标
	验收要求

	1.外观检测
	1.机箱高度不超过4.5U，宽度19英寸，深度不超过500mm
2.机箱内部结构安装牢固，晃动无异响
3.机箱壳体无裂缝、裂纹、凹陷等损伤

	2.前面板及指示灯
	1.前面板Power指示灯正常
2.驱动板卡指示灯正常
3.驱动板卡开关功能正常
4.急停功能正常
5.EtherCAT in/out功能正常 
6.支持8块驱动板卡安装

	3.后面板接口及连接器
	1.总电源输入接口：AC 220V±10%/10A
2.提供24V±5%电源航插输出口，功能正常
3.提供PEG output的接口，功能正常
4.提供8路Encoder input接口，功能正常
5.提供8路输出驱动信号、正负限位输入及brake信号，采用19芯苏里奥连接器，功能正常

	4.驱动板卡
	1.驱动板卡3U、8HP,深度220mm
2.前面按钮和LED工作正常
3.方向、限位极性可调节
4.硬件限位保护功能正常

	5.整体功能
	机箱插至少7块驱动板卡，进行以下功能测试，所有功能须正常：
1.8轴2相/5相电机的运动基本运动功能，编码器回读，开关回零， index回零 ；
2.限位保护功能正常


阶段性检查要求：
(1)出厂测试阶段：供应商完成全部生产任务后通知采购方进行出厂测试，出厂测试合格后可发货，并附必要的技术资料。
(2)现场测试验收阶段：货到采购人现场后，供应商须按合同要求完成后续工作，提交竣工技术资料，完成验收。
保修及售后服务：3年保修服务
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
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