中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集卡 | 采购高性能SoC FPGA开发平台及模数转换模块，包含核心板、载板、散热组件、下载调试工具、电源及基础配套附件。设备应满足高速数据采集、实时数字信号处理、PCIe高速传输、嵌入式Linux运行及多通道高速接口扩展等应用需求。 主要技术参数要求： 名称; 规格参数; 数量. 数字处理底板; - 采用高性能FPGA器件，内部集成多核应用处理器、实时处理器、可编程逻辑资源及高速串行收发器；等效逻辑单元数量不少于110万，片上块存储器容量不低于34Mb，应配置不少于16路、单通道速率不低于28Gb/s的高速串行收发器；处理系统侧支持不少于1路PCI Express Gen2 x4接口。 - 支持不少于2路USB 3.0接口资源，至少引出1路Type-C物理接口；处理系统侧支持不少于2路UART接口；处理系统应支持不少于4路千兆以太网控制器资源，至少提供1路10/100/1000Mbps RJ45接口 ；配置不少于2个标准FMC HPC扩展接口，支持高速ADC、DAC及其他FMC功能子卡扩展；配置1路标准PCIe x16板卡接口，可安装于PC或工控机中，用于高速数据传输；提供不少于2路差分参考时钟输入接口，可用于高速收发器及通信协议测试。 配置与核心器件匹配的散热器及主动散热风扇，满足高负载连续运行要求；采用直流12V供电。; 1. 数字处理板; - 采用SoC FPGA，集成双核ARM Cortex-A9处理器，处理器主频不低于800MHz；FPGA逻辑单元数量不低于44万，查找表资源不低于27万，触发器资源不低于55万，DSP乘加单元不少于2000个，Block RAM容量不低于26Mb；应集成不少于16路高速串行收发器，并支持PCI Express Gen2 x8高速数据传输。 - 板卡应提供标准PCIe Gen2 x8接口、1路千兆以太网接口、1路USB 2.0 OTG接口、1路USB转串口接口、JTAG调试接口及不少于1个标准FMC HPC扩展接口。FMC接口应引出不少于84对差分I/O和8路高速收发器通道。板卡还应具备外部触发或时钟输入接口、PS和PL独立参考时钟、可编程高速收发器参考时钟。 采用直流12V供电，配套电源额定输出能力不低于12V/3A，并具备输入过流、短路或等效保护功能。板卡应配置与主芯片功耗相匹配的散热器和主动散热风扇，能够满足高负载、长时间连续运行要求，不得因温度过高出现降频、复位或通信异常。; 1. 模数转换子卡; - 支持不少于8路同步模拟信号采集，每通道分辨率不低于16位，最高采样率不低于125MSPS。模拟输入采用单端交流耦合方式，允许输入信号幅度范围为2.0Vpp～2.8Vpp，模拟输入带宽不低于650MHz。在输入频率为16MHz时，信噪比不低于79.9dBFS； ADC微分非线性误差不大于±0.5LSB，积分非线性误差不大于±2.5LSB。板卡应采用JESD204B高速串行接口传输采样数据，并具备低抖动时钟管理功能，支持本地参考时钟、外部参考时钟及外部VCO输入，支持多板卡采样同步和外部触发输入、输出。 符合VITA 57.1 FMC规范，采用标准FMC HPC连接器；提供外部参考时钟、同步信号及触发信号连接接口。板卡采用+12V供电，典型功耗不高于4W。板卡应支持自然风冷或金属导冷散热方式，连接器、固定孔及板卡结构应满足长期稳定安装要求，并便于与FPGA载板、机箱散热结构及外部信号线缆连接。; 1. 数模转换子卡; - 支持不少于4路同步模拟信号输出，每通道分辨率不低于14位，最高数据更新率不低于500MSPS。模拟输出阻抗应为50Ω，采用交流耦合方式，输出信号通过小型射频连接器引出。每通道满量程输出电流应在约8.5mA～32mA范围内可调，默认输出电流约20mA；输出电压幅度应覆盖-350mV～+350mV或更宽范围。板卡应提供不少于1路外部时钟输入，并配置外部触发或同步信号输入接口，触发电平兼容3.3V LVCMOS或LVTTL标准。数字数据接口应采用LVDS传输，接口电平支持1.8V或2.5V，板载器件应支持通过SPI接口进行工作模式、输出电流及相关参数配置。 采用标准FMC结构，模拟输出接口应采用小型50Ω射频连接器，同时提供外部时钟、触发或同步信号连接接口。板卡核心器件应满足工业级要求，工作温度范围覆盖-40℃～+85℃。整板功耗应小于6W，供电方式应符合标准FMC接口供电规范。板卡应配置必要的散热结构，支持自然风冷、金属导冷或载板辅助风冷，保证在最高输出速率和多通道连续工作条件下稳定运行。; 1. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标 保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：