中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度自动进气系统 | 系统一：四路气体控制系统，包括气路管道、进气端、精密气体流量控制、混气罐、洗气模块、PLC控制模块等。其中，具体组成部分的规格和技术参数如下： 四路独立进气管道：管道（EP级）气路，长度约4米；类型：不锈钢无缝钢管；规格、压力等级：6mm（6.0*1.0 mm）耐压5200 psi、材质SS316L；连接形式：卡套连接；内部光洁度要求：EP平均表面粗糙度Ra≤0.25 μm。 进气端：6mm卡套接口，电磁阀及配套PLC（电磁阀4套）、质量流量控制器（4套），定制混气汇流管道（1套）。 出气端：6mm卡套接口转接CF16法兰接头（2套，其中一套接手动阀备用）。 洗气模块：6mm不锈钢管1根、电磁截至阀1个（接入PLC控制系统）、配套接头若干。 精密气体流量控制：0.1~50 sccm。 流量控制精度：±1.0%S.P.（≥30%F.S.）；±0.30%F.S.（<30%F.S.）。 压力探测1000~10-4 mbar。 漏率≤5×10-9 mbar·m³/s。 配备可移动铝型材支架。 系统二：单路气量控制系统，包括气路管道、进气端、精密气体流量控制软件、电控微漏阀等。可实现从1 bar到5E-9 mbar范围内的腔体内压力调控。系统自带通讯接口，可接入腔体上我方提供的真空规（WRG-S），腔体压力由我方腔体自带的真空规进行反馈控制，可实现腔体内压力精确调控。其中，具体组成部分的规格和技术参数如下： 气路管道：管道（EP级）气路，长度约2米；类型：不锈钢波纹软管；规格：6mm卡套接口、材质SS316L； 连接形式：卡套连接；内部光洁度要求：EP平均表面粗糙度Ra≤0.25 μm。 进气端：6 mm卡套接口转接CF16法兰接头（1套）。 出气端：微漏阀CF16接口，接入腔体。 精密气体流量控制：0.1~10 sccm。 流量控制精度：±1.0%S.P.（≥30%F.S.）；±0.30%F.S.（<30%F.S.）。 压力探测：1000~10-4 mbar。 漏率≤5×10-9 mbar·m³/s。 微漏阀：耐烘烤温度不低于200 ℃。 软件控制：单回路控制MFC流量计开气关气，单种或多种气可自由设定开气关气，气流大小可自行设定，时间节点可自行设定。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：按我方要求时时间供货，不超过6个月。 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的40%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款 验收指标及验收要求： 现场分别测试系统一和系统二，系统一测试： 1．四路进气且检查是否为6 mm规格。 2．精密气体流量控制：0.1~50 sccm。 3．压力探测1000~10-4 mbar。 4．漏率≤ 5×10-9 mbar·m³/s。 5．可移动铝型材支架。 系统二测试： 1．现场设定三个真空度（例如10 bar，1E-4 mbar，1E-7 mbar）测试电控微漏阀的响应时间，真空度的稳定性； 2．精密气体流量控制：0.1~10 sccm； 流量控制精度：±1.0%S.P.（≥30%F.S.）；±0.30%F.S.（<30%F.S.）。 3. 压力探测：1000~10-4 mbar。 4．漏率≤ 5×10-9 mbar·m³/s； 微漏阀：耐烘烤温度不低于200 ℃。 5．切换不同的气体重复系统二中的步骤1。 6．对系统进行烘烤测试，微漏阀耐烘烤温度不低于200 ℃。 - 保修及售后服务：一年期非人为免费质保 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：