中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	烘烤罩及控制电源与烘烤外罩
	一、烘烤罩及控制电源：
本产品用于同步辐射实验线站真空主腔体（内置半球电子分析器）整体烘烤除气，包含腔体本体、各规格法兰、真空支管、引管、接线管、传感器引出座等异形结构部位配套加热衣；整套加热衣需模块化定制、贴合包覆，适配现有线站真空装置三维外形，不干涉现有光路、机械传动、线缆、水冷管路及周边探测器组件，烘烤目的为超高真空除气。
1. 适用对象: 超高真空主腔+半球分析器一体化组合结构，具体见图纸。加热衣需分块定制，每一块按照腔体实物/提供的三维图纸放样制作，保证紧密贴合，无大面积悬空、翘边。
2. 最高工作温度:长期稳定烘烤温度130°C;升温过程无局部过热。整套系统可在130°C恒温连续稳定运行≥7天(168h)，温度波动满足烘烤工艺要求、无绝缘老化、无异味冒烟。
3. 结构形式: 柔性包覆式加热衣，分块独立设计、编号标识，方便拆装、重复使用;法兰、支管配小型加热套; 接缝、拼接位置作必要的遮盖，避免局部温降。
4. 保温结构: 加热层+保温隔热层一体化，隔热层控制外表面温度，防止周边设备过热、人员烫伤，同时降低加热功率损耗。
5. 材质要求
1) 加热层: 采用使用耐温高，寿命长的2080(20%Ni,80%Cr)发热元件；使用电压220V.
2）绝热材料：采用阻燃、无刺痒的隔热毡，厚10 mm，耐150度、低放气、不污境;
3）外层材料: 采用硅胶涂覆玻纤布，耐温、耐磨、使用寿命长。
4）搭接结构：采用方便固定的阻燃尼龙魔术贴;
6. 绝缘与安全: 每块加热单元绝缘电阻达标，加热单元内部不短路，高温下绝缘性能不快速衰减; 不允许金属丝外露。
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二、烘烤外罩：
1.适用对象: 复杂真空设备的烘烤场合，隔热帐篷将所有需烘烤的真空设备全部包裹在内，利用现有热风循环风机进行烘烤加热，真空设备现场测绘。
2.最高工作温度: 承受长期热风温度130°C; 高温下无异味冒烟。
3.结构形式: 整体帐篷外部为柔性隔热毯，内部的支撑龙骨采用铝合金及不锈钢管结构。每个帐篷面留有必要的洞口，方便管路管件的伸出。 接缝、拼接采用阻燃魔术贴以及卡夹结构。
4. 隔热帐篷结构: 隔热层+面料层，隔热层采用阻燃、无刺痒的隔热毡，厚约8 mm，防止周边设备过热、人员烫伤，同时降低加热功率损耗。面料层采用硅胶涂覆玻纤布分两个隔热帐篷制作：
1）ANA设备系统的隔热帐篷。
2）PREP设备系统的隔热帐篷。
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	商务条款
	交货期：图纸确认后两个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付40%，验收合格后付款60%。
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，加热衣分块图纸、安装示意图、编号对应表，功率检测报告。
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