中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高纯锗伽马谱仪刻度源
	为开展同步辐射光源相关环境样品的放射性检测，需购置一批能量刻度源和效率刻度源。
1、规格
（1）能量刻度点源
	序号
	货物名称
	核素
	活度范围（Bq）
	数量

	1
	能量刻度点源
	Cs-137
	5000～9000
	1枚

	2
	能量刻度点源
	Ba-133
	5000～20000
	1枚

	3
	能量刻度点源
	Eu-152
	5000～20000
	1枚

	4
	能量刻度点源
	Co-60
	5000～20000
	1枚


（2）效率刻度源
	序号
	货物名称
	核素
	活度范围（Bq）
	数量

	1
	生物灰效率刻度源
（植物灰）
	Am-241
	1000～3000
	1枚

	
	
	Cd-109
	3000～30000
	

	
	
	Co-57
	3000～30000
	

	
	
	Ce-139
	3000～30000
	

	
	
	Mn-54
	3000～30000
	

	
	
	Zn-65
	3000～30000
	

	
	
	Sn-113
	3000～30000
	

	
	
	Cs-137
	1000～3000
	

	
	
	Y-88
	3000～30000
	

	
	
	Co-60
	3000～10000
	

	2
	土壤效率刻度源
	Am-241
	1000～3000
	1枚

	
	
	Cd-109
	3000～30000
	

	
	
	Co-57
	3000～30000
	

	
	
	Ce-139
	3000～30000
	

	
	
	Mn-54
	3000～30000
	

	
	
	Zn-65
	3000～30000
	

	
	
	Sn-113
	3000～30000
	

	
	
	Cs-137
	1000～3000
	

	
	
	Y-88
	3000～30000
	

	
	
	Co-60
	3000～10000
	

	3
	水效率刻度源
	Am-241
	1000～3000
	1枚

	
	
	Cd-109
	3000～30000
	

	
	
	Co-57
	3000～30000
	

	
	
	Ce-139
	3000～30000
	

	
	
	Mn-54
	3000～30000
	

	
	
	Zn-65
	3000～30000
	

	
	
	Sn-113
	3000～30000
	

	
	
	Cs-137
	1000～3000
	

	
	
	Y-88
	3000～30000
	

	
	
	Co-60
	3000～10000
	

	4
	气溶胶滤膜源
	Am-241
	1000～3000
	1枚

	
	
	Cd-109
	3000～30000
	

	
	
	Co-57
	3000～30000
	

	
	
	Ce-139
	3000～30000
	

	
	
	Mn-54
	3000～30000
	

	
	
	Zn-65
	3000～30000
	

	
	
	Sn-113
	3000～30000
	

	
	
	Cs-137
	1000～3000
	

	
	
	Y-88
	3000～30000
	

	
	
	Co-60
	3000～10000
	


（3）一组放射源储存保险柜。
2、技术要求
（1）效率刻度源为10种核素混合源。混合源的基质、装样方式和装样重量及能量刻度点源按照中国计量科学研究院常用的对应基质（生物灰、土壤、水体、气溶胶滤膜）及常用做法执行；
（2）提供每枚放射源的活度证明文件；
（3）各核素活度的扩展不确定度（k=2）≤6%；
（4）密封放射源的结构和性能符合国家相关标准，保证在正常使用条件下无放射性物质泄漏，表面污染与泄漏检验合格；
（5）配合采购方办理豁免备案手续，负责提供活度证明、放射源清单等备案所需材料，直至备案完成；
（6）运输包装满足国家相关标准应的要求；
（7）保险柜门配备两把相互独立的锁具，另外配备存放钥匙的密码箱；
（9）内部空间满足全部刻度源（含运输包装容器）的存放需求并适当预留，内部设置可调隔层或源架，便于源的分类存放与取用。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起6个月内货到采购人现场。
交付进度：合同签订之日起6个月内货到采购人现场。
付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%。合同执行完成并验收合格，且收到供应商提供的全额发票，付清尾款。
验收指标及验收要求：供应商提供活度证明文件。
保修及售后服务：保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
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