中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子泵及 电源 | （1）50L/s离子泵参数：N2抽气速率50L/s(at 1×10-5 Pa);极限压力≤5.0×10-9 Pa；启动压力≤1.0×10-3 Pa；接口法兰CF100;烘烤温度≤300℃；安装尺寸≤275 mm×130 mm×235 mm，漏磁：距泵口250mm处漏磁＜ 0.5 Gauss。 （2）100L/s离子泵参数：N2抽气速率100L/s(at 1×10-5 Pa)；极限压力≤5.0×10-9 Pa；启动压力≤1.0×10-3 Pa；接口法兰CF100；烘烤温度≤300℃；安装尺寸≤275 mm×237 mm×245 mm，漏磁：距泵口250mm处漏磁＜ 0.5 Gauss。 （3）离子泵控制器参数：输出电压+3kV、+5kV、+7kV ±10%；短路保护电流100mA；最小可测离子流100nA；离子流测量范围100nA～100mA；控制接口RS-232/RS-485彩色触屏显示，电压显示分辨率100V，电流显示分辨率100nA。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：自合同签订之日起60天内，完成所有货物的交付并通过验收。 交付进度：一次性交付。 付款方式：签订合同后支付合同总金额50%作为预付款，交付安装验收后凭发票支付合同金额50%。 验收指标及验收要求：提供产品合格证 保修及售后服务：质保期3年 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：