中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调变永磁四极磁铁 | 采购数量：2台 技术指标要求：磁场梯度变化范围 :0~20T/m，磁铁孔径:46mm，有效长度:~100mm。磁铁工作在 17Tm 梯度时，在半径 12 mm 范围内，高次谐波不大于 8x10-4，磁场梯度纵向积分均匀性不大于 0.08。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后60个工作日 交付进度：合同签订后60个工作日 付款方式：甲方预付合同总金额的 80 %合同金额，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 30 日内付清尾款即20% 合同金额。 验收指标及验收要求： 验收要求：现场验收 验收指标：0~20T/m，磁铁孔径:46mm，有效长度:~100mm。磁铁工作在 17Tm 梯度时，在半径 12 mm 范围内，高次谐波不大于 8x10-4，磁场梯度纵向积分均匀性不大于 0.08%。 保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：