中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规波导 | 1. 波导技术参数 1.1.所有元器件通用指标 1.1.1波导型号：国标BJ32，工作频率为2998 MHz； 1.1.2 每件波导元器件的真空漏率＜2E-10 mbar·L/s； 1.1.3 法兰要求：CPI方法兰，按图纸加工，法兰与波导焊接处内壁过渡平滑无缝隙，法兰密封表面光洁，不得有划痕，密封刀口不得有缺陷； 1.1.4 波导材料：TU1 标准无氧铜，壁厚≥5 mm； 1.1.5 元器件外表面状态：表面无损伤、无污染，色泽均匀一致，波导表面涂保护剂以防氧化； 1.1.6 冷却水管：冷却水管采用矩形无氧铜管，焊接在波导外表面宽面，与波导接触面宽度≥26 mm，水嘴采用外直径16 mm铜管，长度52 mm，需静态打压0.9 MPa，时间≥15分钟无渗漏及明显形变； 1.1.7波导垫片材料：TU1 标准无氧铜，厚度1.2 mm； 1.1.8 元器件标识：根据采购人要求贴附。 1.2.各元器件特定指标 1.2.1 直波导 1.2.1.1 VSWR：≤1.05@2998.2 MHz，≤1.2@2998.2±1 MHz； 1.2.1.2 尺寸公差：长度公差≤0.2 mm，两端法兰平行度≤0.5 mm，两端法兰扭角≤0.3°，波导与法兰垂直度≤0.2 mm； 1.2.1.3 插入损耗：≤0.03 (dB/m)×波导长度(m)+0.02 dB。 1.2.2 抽气波导 1.2.2.1-1.2.2.2指标要求与直波导1.2.1.1-1.2.1.2一致； 1.2.2.3 抽气口法兰规格：CF100； 1.2.2.4 插入损耗：单件≤0.08 dB，多件平均≤0.05 dB。 1.2.3 带定向耦合器（羊角耦合器）的直波导 1.2.3.1-1.2.3.2指标要求与直波导1.2.1.1-1.2.1.2一致； 1.2.3.3 插入损耗：单件≤0.08 dB，多件平均≤0.05 dB； 1.2.3.4 耦合度：-50±2 dB（方向性≥23 dB）、-60±2 dB（方向性≥30 dB ）； 1.2.3.5 方向性：≥23 dB或≥30 dB（见波导清单说明）； 1.2.3.6 同轴接头：每个羊角耦合器含2个N型female座。 1.2.4 弯波导（E弯或H弯） 1.2.4.1-1.2.4.2指标要求与直波导1.2.1.1-1.2.1.2一致； 1.2.4.3插入损耗：单件≤0.08 dB，多件平均≤0.05 dB。 1.2.5 3dB功分器 1.2.5.1 VSWR：≤1.1@2998.2 MHz，≤1.2@2998.2±1 MHz； 1.2.5.2 耦合度：3 dB ± 0.1 dB； 1.2.5.3 隔离度：≥20 dB； 1.2.5.4 输出端相位不平衡度：90°± 1°。 1.3 干负载 1.3.1 波导型号：国标BJ32，法兰为CPI标准方形法兰； 1.3.2 VSWR：≤1.05@2998.2 MHz，≤1.2@2998.2±2.5 MHz； 1.3.3 真空漏率：≤2E-10 mbar·L/s； 1.3.4 干负载长度：≤400 mm（法兰口到波导末端）； 1.3.5 水冷结构：水嘴采用外直径16 mm铜管，长度≥50 mm，需静态打压0.9 MPa，时间≥15分钟无渗漏及明显形变； 1.3.6元器件外表面状态：表面无损伤、无污染，色泽均匀一致，外表面涂保护剂以防氧化。 2. 波导清单 编号; 名称; 规格（mm）; 法兰; 数量; 备注. 1; E弯波导; 140.2*140.2; CPI; 24; 圆弧弯. 2; E弯波导2; 144*140.2; SLAC圆（阳）-CPI; 4; 圆弧弯. 3; H弯波导; 160.2*160.2; CPI; 13; 圆弧弯. 4; H弯波导2; 160.2*141.8; CPI; 1; 折角弯. 5; 直波导1; 828.6; SLAC圆（阳）-CPI; 1; 双羊角（方向性>30). 6; 直波导2; 1624.6; CPI; 1. 7; 直波导3; 3244.55; CPI; 1. 8; 直波导4; 1640; CPI; 4. 9; 直波导5; 857; CPI; 1. 10; 直波导6; 541.6 （根据安装大厅两端高差，需适当缩短，图纸确认时确定）; CPI; 4; 双羊角（其中一个方向性>30，另一个>23). 11; 直波导7; 645.8; CPI; 2; 单羊角. 12; 直波导8; 664.27; CPI; 1. 13; 直波导9; 2235.21; CPI; 2. 14; 直波导10; 1402.44; CPI; 1. 15; 直波导11; 1624.6; CPI; 5. 16; 直波导12; 1377.4; CPI; 1. 17; 直波导13; 150; CPI; 5; 单羊角. 18; 直波导14; 921.2; CPI; 1. 19; 直波导15; 699.5; CPI; 1. 20; 直波导16; 1800; CPI; 1. 21; 直波导17; 1159.8; CPI; 1. 22; 直波导18; 902.5; CPI; 1. 23; 直波导19; 877.5; CPI; 1. 24; 抽气波导1; 300; CPI; 11. 25; 抽气波导2; 300; CPI; 4; 双羊角（方向性>30). 26; 抽气波导3; 439.4; CPI; 1; 单羊角. 27; 3dB功分器; 400*240; CPI; 2. 28; 干负载; 见描述; CPI; 2; SWR≤1.05@2998.2MHz. 29; 1m波导管; BJ32规格; 无; 4. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期及交付进度：合同签订后10个自然日完成图纸确认（会签），45个自然日交付除3dB功分器、干负载之外的所有波导，75个自然日交付剩余产品。 付款方式：合同签订后支付40%合同款，首批次产品交付验收合格后支付50%合同款，剩余产品交付验收合格后，支付合同尾款。 验收指标及验收要求：带定向耦合器（羊角耦合器）的直波导现场测试，耦合度需满足合同要求。其他指标以出厂测试时自测结果为准。 保修及售后服务：质保期一年以上。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：