中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验站真空腔体及连接管道 | 采购实验站真空腔体及连接管道，其中包括一套真空腔体和一套线站连接真空管道，具体的技术要求见下。 （1）真空腔体，示意图如图1所示，用于给实验站光谱仪提供真空环境，腔体整体采用316不锈钢，极限真空度优于1E-6 mBar，漏率低于5E-9 mBar·L/s，整体尺寸为1000×600×1200 mm（L×W×H），低侧高度为700 mm，腔体底部加工M3螺纹孔，螺纹孔间距为30 mm×30 mm。腔体配备多种规格的观察窗、馈通等不同口径法兰的接口，具体的接口规格详见表1。腔体上盖快开门采用铝合金，尺寸为400×650×20 mm（L×W×H），重量低于15 kg，开合方式为铰链连接，快开门锁扣固定。 图1真空腔体示意图 表1法兰接口规格说明. 法兰接口; 规格; 数量; 馈通位置; 备注. 光束线馈通; CF40; 2; 馈通中心轴距接线馈通面550±10 mm，距腔体底面340±10 mm; 配盲板法兰. 样品观察窗; CF100; 4; 与腔体呈45°±10°，置于两光束线馈通两侧; 配石英观察窗. 探测器观察窗; CF100; 1; 馈通中心轴距接线馈通面530±10 mm，距腔体底面700±20 mm; 配石英观察窗. 晶体观察窗; CF100; 1; 馈通中心轴距接线馈通面850±20 mm，距腔体底面500±20 mm; 配石英观察窗. 接线馈通; CF100; 2; 馈通中心轴距腔体底面300±10 mm，间隔200 mm; 配盲板法兰. 接线馈通; CF35; 8; 呈4×2排列，各馈通间隔100 mm; 配盲板法兰. （2）线站连接真空管道，示意图如图2所示，用于连接真空腔体和前端实验站，管道整体采用316不锈钢，主体采用CF40真空法兰连接，极限真空度优于1E-6 mBar，漏率低于5E-9mBar·L/s。 图2线站连接真空管道示意图 表2线站连接真空管道部件说明. 序号; 名称; 说明. 1; CF40插板阀; 用于连接上游实验站和谐波抑制镜（2）. 2; 谐波抑制镜; 两侧馈通规格为CF40. 3; CF40插板阀; 用于连接线性驱动器六通（10）和旁路系统六通（11）. 4; 窗口管道; 前端为光束线馈通，后端为带窗法兰，用于安装X射线窗口. 5; 真空腔体; 图1所描述真空腔体. 6; CF40插板阀; 用于隔离真空腔体（5）和末端管道（7）. 7; 末端管道; 前端连接CF40插板阀（6），末端为带窗盲板法兰，用于安装X射线窗口. 8; 90°弯管; 用于连接谐波抑制镜（2）与离子泵. 9; 离子泵支架; 用于支撑离子泵. 10; 线性驱动器六通; 上端连接线性驱动器，前后为光束线馈通，两侧为观察窗，底部为分子泵连接馈通，规格为CF63. 11; 线性驱动器; 可调行程≥50 mm. 12; 旁路系统六通; 上端为真空规馈通，规格为CF35，前后为光束线馈通，两侧为旁路馈通，底部为分子泵连接馈通，规格为CF63. 13; 旁路管道; 包括隔膜阀，KF快卸法兰与焊接波纹管. 设备清单说明：除谐波抑制镜及其支撑结构、放置腔体的光学平台、真空泵、真空规、真空插板阀与X射线窗口均由采购方自行准备，供应商无需提供。其余真空部件均由供应商提供，包括必要的支撑结构。设备需求表见表3。 表3实验站真空腔体及连接管道设备清单. 序号; 名称; 备注. 1; CF40插板阀; 采购方提供. 2; 谐波抑制镜; 谐波抑制镜及其支撑结构为采购方提供. 3; CF40插板阀; 采购方提供. 4; 窗口管道; 供应商提供，其中X射线窗口为采购方提供. 5; 真空腔体; 供应商提供，用于放置腔体的光学平台为采购方提供. 6; CF40插板阀; 采购方提供. 7; 末端管道; 供应商提供，其中X射线窗口为采购方提供. 8; 90°弯管; 供应商提供. 9; 离子泵支架; 供应商提供，离子泵为采购方提供. 10; 线性驱动器六通; 供应商提供，分子泵为采购方提供. 11; 线性驱动器; 供应商提供. 12; 旁路系统六通; 供应商提供，分子泵及真空规为采购方提供. 13; 旁路管道; 供应商提供. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起9个月内完成交货、安装、调试并满足验收要求。 交付进度：一次性交付 阶段性检查要求：合同签订3个月内线下确认设计方案（包含且不限于三维模型、二维图纸等必要文件）后付预付款，设计经甲方确认后方可投产；乙方在研制过程中按甲方签字确认的设计方案内容实施，如存在重大技术状态更改时，应形成更改记录，并经甲方签字确认后执行；签订7个月内进行出厂测试并提供所有文本材料，若存在外购材料，务必另附外购清单。 付款方式：线下确认设计方案后预付40%合同款；出厂测试合格到货，付50%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。 验收指标及验收要求：乙方需提供测量工具的型号、编号以及具有资质的第三方出具的检定报告，经甲方核验签字确认后对各项指标进行出厂测试，满足询价文件中给出的指标要求。交付后，在现场进行真空度和真空漏率指标验收。 档案要求：厂家应按照合肥先进光源工程办要求提供三维模型、二维图纸等必要文件留档。 保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：