中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器 | 合肥先进光源BL09中能显微谱学成像线站新增一套超分辨光学荧光成像系统，开展超分辨光学荧光成像，将荧光信号与X射线成像所获得的超微结构相关联，对于研究细胞功能与结构之间的关系具有重要意义。拟采购1台波长为405 nm和1台波长为488 nm的激光器作为荧光分子激发源。 主要指标要求: 指标要求; 405 nm激光器; 488 nm激光器. 中心波长; 405±5 nm; 488±5 nm. 出光口处光束直径; ≤1.5 mm; ≤1.5 mm. 工作模式; 连续工作模式CW; 连续工作模式CW. 最大输出功率; ≥30 mW; ≥150 mW. 功率稳定性(rms, 4 hours ± 3°C); <1%; <1%. M2; ＜1.1; ＜1.1. 横模; TEM00; TEM00. 光束发散角（全角）; ＜1.5 mrad; ＜1.5 mrad. 控制器要求; 具备软件和外部模拟电压调节激光功率能力，并可自由切换; 具备软件和外部模拟电压调节激光功率能力，并可自由切换. 通信接口; USB/RS232; USB/RS232. 模拟电压与功率对应关系; 线性对应; 线性对应. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，买方支付合同总价的50%；（2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%；货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。 验收指标及验收要求：厂家需对激光器进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求。 保修及售后服务： 1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。 2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：