中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光器
	合肥先进光源BL09中能显微谱学成像线站新增一套超分辨光学荧光成像系统，开展超分辨光学荧光成像，将荧光信号与X射线成像所获得的超微结构相关联，对于研究细胞功能与结构之间的关系具有重要意义。拟采购1台波长为405 nm和1台波长为488 nm的激光器作为荧光分子激发源。
主要指标要求:
	指标要求
	405 nm激光器
	488 nm激光器

	中心波长
	405±5 nm
	488±5 nm

	出光口处光束直径
	≤1.5 mm
	≤1.5 mm

	工作模式
	连续工作模式CW
	连续工作模式CW

	最大输出功率
	≥30 mW
	≥150 mW

	功率稳定性(rms, 4 hours ± 3°C)
	<1%
	<1%
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	＜1.1
	＜1.1

	横模
	TEM00
	TEM00

	光束发散角（全角）
	＜1.5 mrad
	＜1.5 mrad

	控制器要求
	具备软件和外部模拟电压调节激光功率能力，并可自由切换
	具备软件和外部模拟电压调节激光功率能力，并可自由切换

	通信接口
	USB/RS232
	USB/RS232

	模拟电压与功率对应关系
	线性对应
	线性对应



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后，买方支付合同总价的50%；（2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%；货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。
验收指标及验收要求：厂家需对激光器进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求。
保修及售后服务：
1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。
2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
