中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法拉第桶电荷量采集处理器 | 采购的产品包括正电子束流法拉第桶微弱电流测量采集系统1套，包含1个前端模块和1台采集机箱。前端模块含前端电荷积分器、高压模块。采集机箱含采集处理器、通讯控制，以及配套的软件、现场调试服务。系统用于测量正电子粒子束产生的微弱电流信号，经法拉第筒收集、前端调理、高速数字化与处理，并通过网络将数据上传至上位机显示与控制。 一、硬件要求 （1）整体硬件需求及接口 交付前端模块一个，应包含前端电荷积分器、高压模块，靠近法拉第桶安装； 交付采集处理机箱一套，应包含采集处理器、通讯控制系统； 机箱内含电源管理模块，支持220V交流电压且顺序上电，以及相应的保护功能； 前端模块前面板：包含一路弱电流输入三同轴BNC接口，一路高压模块输出专用高压SHV接口。 前端模块后面板：包含1路积分电压信号输出接口，标准SMA接口。 采集处理机箱前面板：包含不少于1个电触发接口、1个时钟信号、1个触发信号以及1个输入信号接口，均为标准SMA接口；电源开关以及电源指示灯。 采集处理机箱后面板：包含1个以上网线接口（连接控制系统）、USB口≥4个、VGA和HDMI等屏幕通信接口≥1个、2路JTAG/SWG调试接口。 （2）前端电荷积分器 前端信号调理：将法拉第筒pS级短脉宽微弱的电流脉冲信号进行电荷积分，转换为uS级电压信号，且脉宽可调。输入电荷信号范围：0.5pC~20pC；积分增益可调，输出电压信号范围：0V~5V。积分非线性度≤0.5%。为匹配后级采样电路有效输入范围，信号衰减范围0dB~20dB。接口为标准三同轴接口，由内到外三层电气标准分别为微弱电流信号层、等电位保护层、屏蔽层；积分电路板端需做保护环功能，减少线缆传输及板端漏电流。 （3）高压模块 高压模块输出：负300—400V，通过专用高压SHV接口输出，电压精度≤1%，长期稳定度≤1% @ 24h。含保护功能，过载、短路保护，过流限制。 （4）采集处理器 ADC 模块：≥1 通道，≥16bit 分辨率，≥125MS/s 采样率，SNR≥65dB； 触发接口：1 路 SMA TTL 触发，触发重频≥1Hz； FPGA 与嵌入式处理器：选用 Xilinx Kintex/Virtex UltraScale 系列（不低于 XCKU115-2FLVA1517E），逻辑单元≥145 万、DSP 切片≥5520 个、GTH 高速收发器 64 个；I/O 端口≥624 个，引脚≥1500 个；嵌入式处理器为ARM/x86 架构嵌入式处理器，包含系统管理及数据处理功能，能运行嵌入式EPICS。 存储：片内 RAM≥77721600 bits，外挂 DDR 存储≥8Gb。 （5）通讯控制 包含基于Windows/Linux系统的EPICS的IOC及OPI；与控制系统通讯，需满足STCF-BTP设备控制接口规范（甲方提供）； IOC功能要求：与FPGA进行通信（数据的提取及控制参数下发），需增加电荷量测量计算等功能，以及开机自启动的功能； OPI要求：供应商应指导甲方进行操作系统的配置，操作系统应提前配置好python3及jdk-17环境，并配有基于CSS-Studio下的phoebus的用户操作界面； OPI界面功能：测量系统触发、时钟的选择；监控通道采样值，积分电压幅度及其对应的电荷量；控制输入通道衰减值； FPGA代码要求：能够与上位机通过TCP/UDP进行通信。算法方面应支持电荷量测量算法，输出电荷量大小。支持控制输入信号衰减值。 二、服务要求 报价应包含供应商在用户指定现场培训服务不小于7日的人员费用。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后1个月内。 交付进度：一次性交付。 - 付款方式：合同签订后支付合同总价的50%预付款；出厂测试合格并到货，现场调试合格，支付50%尾款。 验收指标及验收要求： - 前端机箱的弱电流输入为三同轴BNC接口，高压输出为专用高压SHV接口； - 前端机箱积分电压输出接口和采集机箱信号输入接口均为标准SMA； - 采集机箱包含不少于1个电触发接口、1个时钟信号、1个触发信号以及1个输入信号接口，均为标准SMA接口，网线接口≥1个、USB口≥4个、VGA和HDMI等屏幕通信接口≥1个、2路JTAG/SWG调试接口； - 电荷积分后输出uS级电压信号，脉宽可调。输入电荷信号范围≥0.5pC~20pC；积分增益可调，输出电压信号范围≥0V~5V。积分非线性度≤0.5%。信号衰减范围≥0dB~20dB； - 高压输出负300-400V，电压精度≤1%，长期稳定度≤1% @ 24h。含保护功能。 - ADC 模块：≥1 通道，≥16bit 分辨率，≥125MS/s 采样率，SNR≥65dB； - FPGA性能不低于 XCKU115-2FLVA1517E，1 路 SMA TTL 触发，触发重频≥1Hz； - IOC功能：含数据的提取及控制参数下发，以及开机自启动； - OPI界面功能：测量系统触发、时钟的选择；监控通道采样值，积分电压幅度及其对应的电荷量；控制输入通道衰减值； 要求提供以上所有参数的出厂测试报告； 保修及售后服务：服务网点:不限；电话支持:7x24小时；服务年限:五年；服务时限:报修后8小时；保修期:三年。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：