中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾箱 | - 1.烟雾箱反应器规格：有效容积≥500 L，采用圆柱形石英玻璃反应器；反应器尺寸及长径比应满足气体均匀混合、光照及采样需求； - 2.烟雾箱外形尺寸：正常安装状态下的最大外廓尺寸不超过：长×宽×高＝1.8×1.6×2.5米； - 3.温度控制范围至少覆盖 -10～40 ℃，温度稳定后控制波动度≤ ±0.5 ℃； - 4.湿度控制范围至少覆盖10%～90% RH，湿度稳定后控制波动度≤ ±3% RH； - 5.模拟光源：模拟光源中心波长365nm，光源数量≥20支，单支额定功率≥30 W；光源应均匀布置于反应器周围，支持独立或分组控制；灯管应方便拆卸、更换及后续扩展； - 6.反应器气密性：泄漏率≤3‰ h-1；配置反应器压力监测功能，可实时显示和记录反应器内部压力，测量范围应满足正常运行及气密性测试需要。 - 7.反应器材料：反应器主体采用抛光石英玻璃材料，透光率≥90%； - 8.配气系统：1路液体进样载气，最大流量≥50L/min；1路零气进样，最大流量≥50L/min；1路湿气进样，最大流量≥50L/min；3路样气进样，最大流量≥2L/min，并预留2路；3路采样气路，并预留2路。各气路采用质量流量控制器进行控制，各质量流量控制器量程应与相应气路实际工作流量相匹配，并保证常用工作流量处于其有效控制范围内，控制误差不超过±1% F.S.，并可通过集成控制系统完成流量设定、实时显示和记录。 - 9.数据集成控制器：触摸式液晶显示集中控制，温度、湿度、流量、压力、光源等数据均可采集和储存，实验数据应能够以通用数据格式导出，显示屏可以实时查看曲线图，并保存历史数据备日后进行查询，支持远程控制。 - 10.反应器应具有气体混合功能，通过内部循环、搅拌或其他合理方式促进反应器内气体均匀混合，混合装置不得明显影响光化学实验及气密性。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后90日内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后付款合同额的50%，烟雾箱主体（控温舱体，控温模块，精准配气系统）完成具备温控和光源辐照条件时，再支付合同额的30%，最终送至客户指定场地验收合格后支付剩余尾款。 验收指标及验收要求： 合同签订后付款合同额的50%，烟雾箱主体（控温舱体，控温模块，精准配气系统）完成具备温控和光源辐照条件时，再支付合同额的30%，最终送至客户指定场地验收合格后支付剩余尾款。 阶段性检查要求： 第一阶段：烟雾箱主体（控温舱体，控温模块，精准配气系统）完成具备温控和光源辐照条件时，通过视频与照片方式进行检查； 第二阶段：烟雾箱反应器、集成控制系统、整机装配完成，通过视频与照片方式进行检查。 保修及售后服务： 供货方对货物及其随机配件提供 1 年的质量保证期。供货方应在收到采购方电话、邮件、微信之日起 1 个工作日内免费上门维修或更换不符或有缺陷的货物或部件。 在质量保证期内，如货物出现质量问题、数量不足、故障、缺陷的，由供货方负责按照采购方的要求在限定的时间内包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生费用。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：