中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]loadlock真空进样系统、真空传样机械手和Loadlock多工位样品架 


	Loadlock真空进样系统+真空传样机械手+Loadlock多工位样品架构成具有独立功能的完整系统，协同完成真空样品传递的整体功能。系统组成如下图示意。
[image: ]
系统组成示意图
[image: ]
Loadlock真空进样系统+ Loadlock多工位样品架结构示意图
[image: ]
真空样品托结构

主要部件的指标如下表：
	[bookmark: _Hlk205047535]序号
	项目
	指标要求

	1
	loadlock真空进样系统
	1. 316L不锈钢，极限真空优于5E-5 Pa；
2. 真空获取和测量：CF63分子泵，全量程真空规；
3. 电控真空密封门；
4. 具备多工位样品架安装接口

	2
	真空传样机械手
	1. 传递距离不低于400mm，步进电机控制，运动精度优于0.01mm，具有绝对/相对两种运动模式；
2. 抓取头可在真空内稳定抓取真空样品托（图纸见前文），可电控开合；
3. 兼容真空5E-6 Pa；

	3
	Loadlock多工位样品架
	1. 不少于2个传递工位；
2. 兼容真空传样机械手；
3. 可实现真空样品托（图纸见前文）稳定取放；

	4
	控制系统
	1. 基于西门子PLC开发，兼容EPICS；
2. 真空控制和联锁功能；
3. 控制真空内样品传递、机械手开合、运动联锁功能；



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月内。
交付进度：合同签订后1个月内交付，到货15天内完成安装调试。
付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到指定地点，装调并验收合格后支付合同总额的70%
验收指标及验收要求：
loadlock真空进样系统极限真空优于5E-5 Pa；
真空传样机械手运动精度优于0.01mm；
Loadlock多工位样品架传递工位不少于2个；
保修及售后服务：质保期一年
	
	


 
 公司名称（盖章）：
日期：    
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