中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦质谱检漏仪（1台） | - 氦质谱检漏的主机和干泵一体式，不可分离； - 可检气体类型：4He H2 ； - 氦气最小可检测漏率（真空检漏）：5×10-12 mbar·L/s； - 检漏仪对氦最大抽速：≥ 5 L/s； - 前级真空泵抽速：≥ 25 m3/h； - 接口法兰：DN25KF/ DN40KF； - 电源电压：220 V，50Hz。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。 验收指标及验收要求： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： （1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。 （2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商提供完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格； （3）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务： （1）设备无需供应商提供安装调试服务，但如招标人提出需求，供应商需在3个工作日内派人到指定现场； （2）提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起； （3）保修期间产品出现问题时，供应商需12h内做出响应，48h内前往现场进行故障排查。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：