中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | 1.最高测试温度：≥1500℃；2.温度准确度：±0.1℃；3.升温速率：0.01℃/min-50℃/min；4.热重性能：热重测试准确度不低于0.05%，热重测试精度不低于0.025%，热重信号分辨率不低于0.02 μg； 5.量热性能：DSC量热准确度不低于2％，DSC分辨率不低于1uW； 6.同步传感器:平面型，S型铂铑合金，耐高温，耐腐蚀，灵敏度高，可在1500℃以下稳定工作。 7.TG-DSC传感器安装方式：即插即用，可由用户自行更换。 8.气体控制方式：内置两路MFC，热分析仪软件控制流量，调节范围0~200mL/min 9.样品制备附件：配置电动自动制样机，触摸屏控制，可更换模具，可根据需求自定义模具，适用于聚合物、金属等样品的裁剪及压制。可适配多种样品形态，如粉末状、块状样品等。具备光栅锁及防误操作设计，全方位保障操作者安全 10.联用功能：配置FT-IR或MS联用接口，含气体传输管线及保温装置。 11.软件功能：标配用户自定义多点温度校准及灵敏度系数校准计算工具；基线积分提供多种基线处理功能及最新基线生成工具；热重提供失重百分比、热重绝对值、剩余质量及热重微商计算工具；数据可以多种文件格式或图形方式自由导出，可导入其他品牌热分析仪器实验数据。 数量：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 合同签订后60天内。 交付进度：一次性交货。 付款方式： 国内产品：合同签订后预付80%，验收合格并收到全额发票后付20%。 进口产品：（二选一） 一、采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付合同总额的90%，尾款待验收合格之后支付。 二、合同签订后预付合同总额的30%，货到且验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求： 最高测试温度：通过空白实验验证，最高测试温度可至1500℃或更高。 温度准确度：通过标准金属熔点验证，金属铟熔点测试结果：156.6±0.1℃。 量热准确度：通过标准金属熔融焓验证，金属铟熔融焓测试结果：28.5±0.57J/g 热重测试准确度：通过标准样品无水硫酸铜第五结晶水失重百分比验证，第五结晶水失重：7.2±0.05%。 热重信号分辨率：空白实验信号分辨率不低于0.02 μg。 保修及售后服务：36个月，自验收之日起算。 应用支持及培训：在安徽省设有技术支持中心，覆盖设备服役期的现场及在线应用支持服务，并定期提供线上及线下培训、数据解读及实验方案设计与优化支持。 其它： 生产商资质：须通过ISO 9001等质量管理体系认证。 备品备件：提供备用TG-DSC传感器：2支。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：