中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	实验站真空自动化控制系统


	1.数量：2套（计量线站与散射线站各一套）
2.计量线站技术要求：
（1）加装一套CF150低温泵（仅冷头，利用现有压缩机实现1拖2）；
（2）加装3台CF150气动插板阀；
（3）加装手动角阀2个、气动角阀4个；
（4）加装薄膜复合规1只、流量计1台；
（5）加装控制柜1套，包含PLC硬件；
（6）低温泵、插板阀、以及现有的干泵、分子泵、真空规做自动化控制，实现一键启停；（7）抽破真空速率控制，提供快速（>110Pa/s）和慢速（<40Pa/s）两个通道；
（8）采用氮气瓶破空，加装气体过滤器一套（0.01um）。
3.散射线站技术要求：
（1）加装手动角阀1个、气动角阀4个；
（2）加装薄膜复合规1只、流量计1台；
（3）加装控制柜1套，包含PLC硬件；
（4）现有机械泵、分子泵、插板阀、真空规做自动化控制，实现一键启停；
（5）抽破真空速率控制，15分钟完成破空；
（6）采用氮气瓶破空，加装气体过滤器一套（0.01um），目标压力可设。
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	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货到验收合格后支付合同总价的60%。
验收指标及验收要求：实现上述技术指标，则同意验收。
保修及售后服务：保修期2年，售后24小时响应。
	
	


  
公司名称（盖章）：
日期：    
