中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	不锈钢负载及配套设备
	[bookmark: OLE_LINK5]1.不锈钢负载规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 材料：不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比参数：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 供参考的结构尺寸图见附件1；
2. H弯波导规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 法兰材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 供参考的结构尺寸图见附件2；
3. E弯波导规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 供参考的结构尺寸图见附件3；
4. 定向耦合器规格和技术参数：
(1) 数量:4件;
(2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 耦合度：在60dB±1dB以内；
(8) 方向性：≥26dB；
(9) 供参考的结构尺寸图见附件4；
5. 双阳法兰规格和技术参数：
(1) 数量:5件;
(2) 材料：不锈钢；
(3) 接口：SLAC圆阳法兰；
(4) 供参考的结构尺寸图见附件5；
6. 支架规格和技术参数：
(1) 数量:5件;
(2) 材料：碳钢型材、6061铝合金；
(3) 长度：支架1长度2250mm，支架2长度1660mm，支架3长度1205mm，支架4长度635mm，支架5长度1375mm，所有的支架长度误差要求在±5mm以内；
(4) 供参考的结构尺寸图见附件6。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内交货。
交付进度：合同签订后4个月内交付所有设备。
付款方式：合同签订后，支付合同总价的40%；货到并验收合格后，支付合同总价的60%。
验收指标及验收要求：
1.不锈钢负载规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 材料：不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比参数：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 供参考的结构尺寸图见附件1；
2. H弯波导规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 法兰材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 供参考的结构尺寸图见附件2；
3. E弯波导规格和技术参数：
(1) 数量:2件;
(2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 供参考的结构尺寸图见附件3；
4. 定向耦合器规格和技术参数：
(1) 数量:4件;
(2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢；
(3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰；
(4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管；
(5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05;
(6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB；
(7) 耦合度：在60dB±1dB以内；
(8) 方向性：≥26dB；
(9) 供参考的结构尺寸图见附件4；
5. 双阳法兰规格和技术参数：
(1) 数量:5件;
(2) 材料：不锈钢；
(3) 接口：SLAC圆阳法兰；
(4) 供参考的结构尺寸图见附件5；
6. 支架规格和技术参数：
(1) 数量:5件;
(2) 材料：碳钢型材、6061铝合金；
(3) 长度：支架1长度2250mm，支架2长度1660mm，支架3长度1205mm，支架4长度635mm，支架5长度1375mm，所有的支架长度误差要求在±5mm以内；
(4) 供参考的结构尺寸图见附件6。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：保修期12个月。
	
	




公司名称（盖章）：
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