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[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	精密多维调节台
	[bookmark: OLE_LINK10]本次拟采购精密多维调节台2台，用于光学元件的精密姿态调节，调节的坐标系定义如图1所示，指标要求如表1所示。
[image: ] 
图1 坐标系定义，左侧为精密多维调节台坐标系，右侧为光学元件坐标系

[bookmark: OLE_LINK17]表1 精密多维调节台指标要求
	[bookmark: _Hlk236647734]X方向调节行程
	2 mm

	X方向调节分辨率
	优于30 nm

	Y方向调节行程
	2 mm

	Y方向调节分辨率
	优于30 nm

	Z方向调节行程
	2 mm

	Z方向调节分辨率
	优于30 nm

	[bookmark: _Hlk241154705]Rx角度调节行程
	≥4°

	[bookmark: OLE_LINK21]Rx角度调节分辨率
	优于0.7 μrad

	Ry角度调节行程
	≥4°

	Ry角度调节分辨率
	优于0.7 μrad

	[bookmark: _Hlk241073394]真空兼容度
	≤1E-7 Pa

	[bookmark: _Hlk236647750]负载
	[bookmark: OLE_LINK20]≥13 N

	台面尺寸
	≥ 50 mm×40 mm

	体积
	≤120 mm×90 mm×45 mm



	
	

	2
	商务条款
	交货期：
合同签订后10周。
交付进度：
合同签订后10周内一次性交付。
付款方式：
合同签订后，采购人支付合同总价的50% ；货到采购人指定地点并且验收合格后，采购人支付合同总价的50%。
阶段性检查要求：
无。
验收指标及验收要求：
	参数
	指标
	是否响应

	X方向调节行程
	2 mm
	

	X方向调节分辨率
	优于30 nm
	

	Y方向调节行程
	2 mm
	

	Y方向调节分辨率
	优于30 nm
	

	Z方向调节行程
	2 mm
	

	Z方向调节分辨率
	优于30 nm
	

	Rx角度调节行程
	≥4°
	

	Rx角度调节分辨率
	优于0.7 μrad
	

	Ry角度调节行程
	≥4°
	

	Ry角度调节分辨率
	优于0.7 μrad
	

	真空兼容度
	≤1E-7 Pa
	

	负载
	≥13 N
	

	台面尺寸
	≥ 50 mm×40 mm
	

	体积
	≤120 mm×90 mm×45 mm
	



档案要求： 
提供产品合格证。
保修及售后服务：
保修期不少于12个月，维修响应时间小于48小时，并提出解决方案。
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