中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空规线缆 | 规格：2000米 技术参数 - 线缆应采用三层同轴结构设计，中心导体为镀锡铜，具有良好的导电性能和柔韧性。 电缆自内向外依次由中心导体、绝缘层、内层屏蔽层、内层护套、外层屏蔽层及外层护套组成，整体结构应具备优良的电磁屏蔽性能和抗干扰能力，确保信号传输稳定可靠。绝缘层材料应具有良好的耐压性能和低介电损耗特性，屏蔽层应满足高覆盖率要求（不低于95%），以降低串扰与外界电磁干扰。 - 电缆适用环境温度范围为 -10°C 至 +50°C，在此温度区间内应保证机械性能和电气性能稳定可靠。 - 最小弯曲半径不大于 120 mm，在规定弯曲条件下不得出现绝缘破损、屏蔽断裂或性能下降现象。 - 导体和屏蔽间电容应小于105pF/m，适用于超高真空电离规测量应用，保证系统响应时间与测量稳定性。 - 直径7.2±0.3mm，匹配现有接头。 - 传输延迟≤5.0ns/m。 - 阻抗50±5欧。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 自合同签订之日起10天内，完成所有货物的交付并通过验收。 交付地点：安徽省合肥市中国科学技术大学合肥先进光源园区。 付款方式：货物全部交付并通过验收后，支付合同总价的100%。 验收指标及验收要求：线缆长度符合合同要求，提供产品规格书。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：