中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成高压直流电源 | 该电源是一套高频脉冲电源控制系统，为集成化设计开发，包含中低压电源控制单元、高压电源控制单元、高频脉冲电源控制单元及主控单元，要求在同一个上位机控制软件界面上实现参数设置及实时监控。具体参数如下： - 中低压电源控制单元： 输出通道：10路；输出电压范围：8路-200V~+200VDC，2路-500~+500VDC 输出电压设定准确度：±1V；输出电压测量准确度：±1V；纹波噪声：≤0.01% 稳定性：10ppm/h；最大耐受电流：1mA；隔离RS485电路通信，接口为DB15接头 - 高压电源控制单元： 输出通道：10路； 输出电压范围：4路为0~-10000V，4路为0~-5000V，1路为0~-3000V，1路为0~2000V 控制给定精度：＜0.1％；反馈采集精度：＜0.1％；稳定性：10ppm/h；最大耐受电流：1mA 隔离RS485电路通信，接口为SHV接头 - 高频脉冲电源控制单元： Pulse+：0~+1500VDC；Pulse-：0~-1500VDC 高压脉冲频率：最大20KHz；高压脉冲脉宽：200ns~10μs；脉冲宽度范围：最小步进10ns 脉冲上升沿：≤20ns （不含线缆）；稳定性：10ppm/h；最大耐受电流：10mA 隔离RS485电路通信，发送信号与质谱采集同步，接口为BNC接头 4、具备高精度纳秒级脉冲离子筛选功能，有效移除各类背景离子，提高检测器使用寿命。 - 5、配备上位机控制软件，覆盖所有参数设置及监控需求，预留并可扩展控制高分辨质谱真空系统及数据采集系统。 - 6、可配备物联推送功能，将仪器运行状态和仪器故障、报错信息等推送到指定接收端口，可选择微信/短信/LIMS系统等端口，网络协议TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP/MQTT，支持TCPC/HTTPS/MQTTS加密，可选双向证书校验。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货到验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供软件操作手册； 保修及售后服务：12个月质保期 其他： 1、供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数； - 2、中标供应商在询价结束后五天内、合同签订前，需提供上述功能的相关专利/软件截图/报告等，以及为质谱提供电源的供货记录。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：